
自动电位滴定仪技术参数

1、 仪器名称:自动电位滴定仪

2、 用途及工作条件 
2.1 用途

*2.1.1符合GB/T17832-2008《银合金首饰  银含量的测定》要求，使用电位滴定法来做饰品中银含量的测定；

2.1.2可扩展络合滴定、酸碱滴定、永停滴定氧化还原滴定等其它滴定；

2.1.3硬件和软件均完全符合ISO900X，GLP，GMP标准；

2.1.4原装进口设备，提供满足使用要求的全套配置。

2.2工作条件：

工作电源：220V，50-60 Hz；

环境温度：5-45℃；

相对湿度：≤ 85%

3、 技术参数

3.1主机

3.1.1. 滴定功能：具有动态滴定、等量滴定、pH恒滴定，终点滴定、测量，校正（具有自动识别缓冲液功能）、pH电极测试、手工滴定等

*3.1.2.采用电脑软件工作站控制仪器

3.1.3主机的数据接口可连接键盘、鼠标、U盘以及电脑、打印机、天平、读码器等）
*3.1.4.可直接测定温度、电压、pH值、极化电流、极化电压。

*3.1.5. 测量范围： 电位：±1200.0mV， pH值：-13pH-20pH；

分辨率：优于0.001pH，准确度: ±0.003 pH

（需要提供厂家技术证明文件，并加盖公章）

*3.1.6. 中文操作界面（可选英文界面），可打印中文报告
3.1.7. 即插即用电极，USB设备(U盘、打印机)或者RS232设备(天平),滴定管，以及外置滴定管驱动器等连接的时候均可以自动识别，并且无需进一步的设置即可立即进行分析使用；

3.1.8. 主机可以连接到网络系统（局域网或英特网）上，组成实验室数据管理系统。

3.2 智能化的滴定管驱动器与滴定管单元

*3.2.1. 滴定管驱动器
滴定管驱动器: 滴定管的分辨率:1/20000, 最低检测线为0.50μL（1/20000的滴定管体积，以10mL滴定管为例）; 
*3.2.2. 滴定管拥有大容量智能数据芯片，存储有关交换单元及滴定剂的信息，主机可自动读取

3.2.3. 滴定管驱动器: 滴定管的分辨率:1/20000, 最低检测线为0.50μL（1/20000的滴定管体积，以10mL滴定管为例）; 
3.2.4. 滴定管具备10ml和20ml 规格可选。

*3.2.5. 内置驱动器具有滴定和加液功能，主机具有可扩展性，可控制的活塞式滴定管个数：4个，滴定管都可进行滴定或辅助配液。

3.3 滴定搅拌器

3.3.1. 具有紧凑型螺旋桨搅拌器，减少空间占用；

3.3.2. 密封滴定，防止易挥发或有毒有害化学品对人体伤害。

3.4 智能化电极和智能化电极连接线缆

*3.4.1. 具有常规和智能识别两种型号电极可选；

*3.4.2.数字智能电极，内置记忆芯片，自动识别电极，实现了电极使用的可溯源性。
3.5 滴定工作站

3.5.1配置：CPU:优于i5处理器，4G以上内存，500G以上硬盘，DVD，22英寸的液晶显示器。
3.5.2操作系统：Windows正版操作系统
3.5.3滴定软件：

3.5.3.1仪器控制和数据处理完全由原版中文或英文操控软件进行。

3.5.3.2要求：软件可以自动识别已经连接的软硬件设备（包括智能化滴定管单元、智能化电极和电极连接线缆等），具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户分级管理和电子签名等功能，可自动记录日志化文件，且仪器登陆操作受密码保护，从而完全保证数据的安全性、结果及操作的可溯源性

3.5.3.3滴定方法和结果储存量：没有限制，主要取决于电脑上硬盘的容量

3.5.3.4可以输出滴定数据（excel 或pdf等格式）、备份方法、打印报告、重新校正结果，能够同时在线显示滴定曲线和导数曲线。

3.5.3.5用户可自由灵活编程，软件可自动进行结果合理性自检。

4、 附件

4.1 智能化滴定管

4.2 智能化电极（复合银环电极）

4.3 滴定搅拌器

4.4 内置滴定管驱动器

4.5 滴定管20ml一套

配置要求

	序号
	配  置  项  目
	数量

	1
	自动滴定仪主机
	1台

	2
	智能化滴定管（20ml）
	1个

	3
	智能化电极（复合银环电极）
	1个

	4
	滴定搅拌器
	1台

	5
	内置滴定管驱动器
	1套

	6
	滴定控制软件（正版）
	1套

	7
	品牌计算机和打印机

	
	8.1
	品牌计算机, CPU:优于i5处理器，4G以上内存，500G以上硬盘，22英寸的液晶显示器，正版操作系统。
	一台

	
	8.2
	HP激光打印机
	一台

	8
	3KW交流滤波功能稳压电源
	1台

	9
	仪器主机说明书（中文）
	1本


5、 技术支持和售后服务

1、 按照中标后签订的合同约定与用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。 

2、由仪器生产厂家为用户现场免费安装，调试，培训等义务并承担与此相关的一切费用。

3、 培训：仪器安装现场对2至4名操作技术人员进行现场培训。同时至少提供3名操作人员到国内设立的培训中心免费接受仪器的应用培训，内容包括仪器原理、仪器使用、日常维护等，达到熟练操作的程度。供应商可以协助用户开发分析方法。

4、 自仪器安装调试合格之日起免费保修1年，保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）, 并提供软件终生免费升级。

5、 保修期内，供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决。维修后设备应达到合同规定的规格、质量和性能，所换部件应延长其质保期一年。

6、 保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。

7、全国免费服务热线，在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。

*8、生产厂家在郑州设有办事处或常驻售后服务人员。

9、 维修工程师响应迅速，至少有2名常驻河南省的售后服务工程师，并提供联系人姓名电话。

10、 在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。
