
镍释放量磨损仪技术参数

仪器名称:镍释放量磨损仪
用途及工作条件 
2.1 用途

用于打磨金属饰品表面的涂层镀层，以达到一定使用时间的磨损程度的一种辅助仪器。本机主要用于模拟饰品的磨损过程，作为测定非镍镀层饰品的镍释放量实验的前期准备过程，是镍释放量的辅助检测。

2.2工作条件：

使用电源：
AC 220V，+/-10%，单相，50Hz； 

工作温度：
10℃－38℃

技术参数

3.1、主要规格：
（1）滚筒：内径19cm，形状为六边形，可绕轴转动，滚筒长度需满足样品及支架组件放入，滚筒可封闭；
（2）样品挂具：可固定样品不脱落不旋转，转动过程中样品不相互接触，且不与筒壁或其他部位接触；
（3）测定对象：所有金属饰物（包括但不限于项链、手镯、挂件、戒指等）；
*（4）满足GB/T 28485-2012标准要求，进行镍释放量磨损过程。

3.2、性能：

（1）磨损检测转速：恒定转速30r/min±2r/min，能够正反两个方向转动；
（2）全自动程序控制，自行设定正转和反转时间，测试完毕，仪器会自动停止，并进行提醒；

（3）具有触摸屏显示屏，可直接触屏操作；

（4）可实时显示已运作及剩余时间；

（5）配置保护门及透明观察窗，可实时观察样品磨损情况。配备停止操作键，可随时停止仪器运作。

附件

4.1 磨浆（研磨糊），符合GB/T 28485-2012标准要求
4.2 磨料（颗粒物），符合GB/T 28485-2012标准要求

4.3样品挂具，符合GB/T 28485-2012标准要求

配置要求

	序号
	配  置  项  目
	单位

	1
	镍释放磨损仪
	1台

	2
	样品挂具
	2套

	3
	镍释放磨浆
	1瓶

	4
	镍释放磨料
	1包

	5
	操作说明书
	1本


技术支持和售后服务

1、 按照中标后签订的合同约定与用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。

2、由仪器生产厂家为用户指导安装，调试，培训等，并承担与此相关的一切费用。

3、 自仪器安装调试合格之日起免费保修2年，保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）, 并提供软件终生免费升级。

4、 保修期内，供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决。维修后设备应达到合同规定的规格、质量和性能，所换部件应延长其质保期一年。

5、 保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。

