二氧化硫仪器参数

设备用途：本仪器适合食品的二氧化硫残留量检测 ，符合GB 5009.34-2016 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定。

一、功能参数

*1  仪器自动完成加热、加液、蒸馏、接收、冷却、淋洗、氮吹、磁力搅拌等功能，完全替代传统玻璃装置

*2  高精度加液泵自动完成接收液、蒸馏水、盐酸溶液的自动加注工作，避免人工加注引起的危险和误差。

3  内置校准功能，可随时对稀释水、接收液、盐酸溶液、淋洗水进行校准;

4  手动自动双模式任意切换添加稀释液，满足实验需要

5  可任意设置蒸馏时间，蒸馏结束自动报警

*6  自动淋洗控制系统，实现智能化的出液管路淋洗，使测量精度更高

7  磁力搅拌系统自动对接收液进行搅拌，可根据实验情况实时调节搅拌速度，保证样品全部吸收

8  仪器内置氮吹装置、氮气通路，增加流量控制阀，并实时显示和调节氮气流量

9  消化管周边设施智能化设计，包含了对于安全的防护设计以及消化管不在位提示功能

10 紧急停止操作功能满足不时之需

11 故障自动检测及声光报警系统智能化设计

12 流量传感器的应用，使冷凝水状态的检测更最准确

13 加热管温度实时监测，确保实验过程安全可靠

*14 根据用户的设置，自动进行蒸馏，达到用户设定设置值自动停止，无需人工值守，提升实验效率

15 测定样品量：固体≤10克/样品，液体≤20毫升/样品;

16 测定范围： 0.1～50毫克；

17 测定速度：5～10分钟/样品；

18 回收率：≥99.5％；

19 重复率：平均值相对误差<0.5%。

20 搅拌方式:​磁力搅拌，正反可调

*21 搅拌速度范围:​15-1500rpm

22 显示方式: 4.3英寸高分辨率彩色液晶显示屏

23 蒸馏时间：0-90分钟

*24 产品通过欧盟CE认证

*25主机产品操作软件权属清晰，取得的软件企业认定证书和软件产品登记证书；

*26企业通过国家高新技术企业认证

二、配置清单：

二氧化硫残留量测定仪主机1台、800ml消化管8只、电源线1根、储液桶4个、进气管1根、进水管1根、排液管1根、废液接收槽1副、扎带10根、消化管架1个、搅拌珠​2只、产品使用说明书1本、产品合格证，冷却水循环器一台，水流量：20L/min,循环泵压力：0-1.5bar可调