环境监测现场设备技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	备注
	适应标准

	1
	全自动大气/颗粒物采样器
	5
	含电池，TSP/PM10/PM2.5/两路大气
	环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法 GB/T 15432-1995

	2
	真空箱气袋采样器
	4
	
	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017

	3
	全自动烟尘（气）测试仪
	1
	含氧二硫一氮二氮一碳（抗氢气）
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017

	
	低浓度烟尘采样管（1.5米）
	1
	
	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ 836-2017

	4
	沥青烟采样管（0.8m）
	2
	
	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996

	5
	污染源真空箱采样器
	2
	十升 
	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017

	6
	污染源VOCs采样器
	1
	Tanex管法
	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附／气相色谱-质谱法 HJ 734-2014


设备参数明细如下：
1. 全自动大气/颗粒物采样器

1.1执 行 标 准
JJG  956-2013 《大气采样器检定规程》

JJG  943-2011 《总悬浮颗粒物采样器检定规程》

HJ/T 375-2007 《环境空气采样器技术要求及检测方法》

HJ/T 374-2007 《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》

HJ 618-2011 《环境空气PM10和PM2.5的测定  重量法》

HJ 93 -2013 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》

1.2主 要 特 点
1. 功耗低、噪音小、重量轻；
2. 大气采样采用高精度电子流量计，采样分辨率0.001L/min；
3. 两路大气采样单独控制，可分别设定起始时间、采样时间；
4. 颗粒物采样可设置定时、等间隔循环采样；
5. 颗粒物采样智能保护，确保风机长时间稳定运行；
6. 大气采样加热温度可设定，防止冬天吸收液结冰；
7. 模具防反接设计，防倒吸干燥器保护仪器；
8. 整机模块化设计，可通过导轨多台级联；
9. 可预约0～7天内的任意时刻开始采样；
10. 自动测量环境温度、大气压、流量计前温度、压力，计算标况、工况体积；
11. 采样数据自动记忆，采样过程中停电、来电自动恢复；
12. 仪器具有防雨雪功能，避免无人值守时突降雨雪造成仪器损坏；
13. 友好的人机界面、能够与MH4030校准器数据通信，实现仪器的自动标定；
14. 采用高速低功率进口风机，用12V 100AH直流电源供电，可连续工作28小时；
15. 可选配内置锂电池，可连续工作6小时以上；
16. 可选配内置GPRS模块，通过互联网远程实时监控仪器工作状态，使样品具有可追溯性，规范质控管理。
1.3主机技术参数

	主要参数
	参 数 范 围
	分 辨 率
	准 确 度

	颗粒物采样流量
	(60～130)L/min
	0.1L/min
	优于±2%

	双路大气采样流量
	(0.1～1)L/min
	0.001L/min
	优于±2.5%

	流量计前温度
	(－40～85)℃
	0.1℃
	优于±1℃

	流量计前压力
	（-45～0）kPa
	0.01kPa
	优于±0.1kPa

	大 气 压
	(50～130) kPa
	0.01kPa
	优于±0.5kPa

	环境温度
	(－40～85)℃
	0.1℃
	优于±1℃

	加热温度控制
	（5～32）℃
	0.1℃
	优于±2℃

	采样方式
	手动、自动连续循环采样

	仪器噪音
	≤54dB(A)

	主机尺寸
	(长250×宽122×高310)mm

	主机重量
	≤3.2 kg

	工作电源
	AC220V±22V, 50Hz；DC12V

	功    耗
	＜100W(含加热器)


1.4切割器技术参数

	主要参数
	参 数 范 围

	PM10切割性能
	50%切割粒径：Da50=(10±0.5)μm

	
	捕集效率的几何标准差：σg=(1.5±0.1)μm

	PM2.5切割性能
	50%切割粒径：Da50=(2.5±0.2)μm

	
	捕集效率的几何标准差：σg=(1.2±0.1)μm

	入口流速
	0.3m/s

	材  质
	铝合金

	有效滤膜直径
	Φ80mm


2. 全自动大气/颗粒物采样器

2.1执行标准
HJ604-2017环境空气  总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法
2.2 技术特点
1. 采用真空箱负压方式采集固定污染源及环境空气中的挥发性有机物( VOCS )等气态样品，采样速度快，实现零交叉污染采样；
2. 一键操作，即可完成清洗置换功能，无需插拔气袋；
3. 气路采用化学惰性材料，保证采集的气态样品没有污染和吸附；
4. 内置高性能锂电池，供电时间＞12小时；
5. 配有过滤功能的气体采样管，用于固定污染源废气采集。
2.3 技术指标
	主要参数
	参数范围

	采样与排气流量
	约 2L/min

	工作温度
	(-20～55)℃

	电池工作时间
	＞12h

	电源适配器
	输入AC100～240V 50/60Hz   输出DC15V 3A

	适配气袋容积
	A型：(1～4)L；B型：(1～8)L

	取样管
	Φ6×800mm(特殊长度可定制)

	主机尺寸
	(长160×宽158×高75)mm

	主机重量
	约 1kg


3.大流量烟尘（气）测试仪

3.1 执 行 标 准

GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》

HJ/T 48-1999 《烟尘采样器技术条件》

JJG 968-2002 《烟气分析仪检定规程》

JJG 680-2007 《烟尘采样器检定规程》

HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

HJ 57-2017《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》

3.2 主 要 特 点

1. 一机多用（可测烟尘、烟气、油烟、沥青烟、硫酸雾浓度）；

2. 内置可更换电池，可在无交流电源的情况下使用；

3. 可选配平板手操器实现远程操作；

4. 加配烟尘分级切割采样器可实现烟道中PM2.5检测；

5. 高性能大流量烟尘采样泵，噪声低负载能力强；

6. 流量可达100L/min；

7. 高性能长寿命烟气采样泵，负压高达60kPa；

8. 高效烟气过滤装置，精度高达1μm，保障烟气泵

9. 的使用寿命；

10. 烟气恒流抽取，测定值更加稳定准确；

11. 大容量数据存储（5000组），打印项目可选；

12. 坚固外壳，可在恶劣环境下使用；

13. 全程特氟龙采样，减少烟气的吸附，提高测量精度；

14. 可选配低浓度烟尘采样枪，实现低浓度颗粒物采样；

15. 自动修正温度/压力，标况数据直读；

16. 采尘防倒吸功能，用户密码保护；

17. 可选配高速微型热敏打印机，数据打印快、静、准；也可选配针式打印机，打印数据长时间保存。

3.3 技 术 参 数

	主要参数
	参  数  范  围
	分  辨  率
	准  确  度

	采样流量
	（10～100）L/min
	0.1 L/min
	优于±2.5%

	流量控制稳定性
	优于 ±2% (电压在180V～250V变化，阻力在3～6kPa内变化)

	采样泵负载能力
	≥60 L/min (阻力为 -20kPa时)

	大气压
	（50～115）kPa
	0.1kPa
	优于±2.5%

	烟气动压
	(0～2000)Pa
	1 Pa
	优于±2%

	烟气静压
	(-25～+25)kPa
	0.01kPa
	优于±4%

	流量计前压力
	(-50～0)kPa
	0.01kPa
	优于±2%

	流量计前温度
	(-55～125)℃
	0.1℃
	优于±2℃

	等速吸引流速
	(5～45)m/s
	0.1m/s
	优于±2.5%

	干、湿球温度
	(0～100)℃
	0.1℃
	优于±1.0℃

	烟气温度
	(0～500)℃（可扩展）
	1℃
	优于±3.0℃

	O2（标配）
	（0～25）%
	0.1%
	示值误差：不超过±5%；
重复性：≤2%；
响应时间：≤90s；
稳定性：1小时内示值变化≤5%

	低SO2（选配）
	（0～300/2000★）mg/m3
	1 mg/m3
	

	SO2（选配）
	（0～5700/14000★）mg/m3
	1 mg/m3
	

	NO（选配）
	（0～1300/6700★）mg/m3
	1 mg/m3
	

	NO2（选配）
	（0～200/2000★）mg/m3
	1 mg/m3
	

	CO（选配）
	（0～5000/25000★）mg/m3
	1 mg/m3
	

	CO2（选配）
	（0～20）%（可扩展）
	0.1%
	

	H2S（选配）
	（0～300/1500★）mg/m3
	1 mg/m3
	

	等速跟踪响应时间
	≤10s

	气体传感器寿命
	空气中约2年（CO2除外）

	电池容量
	12V/25, 6AH

	外型尺寸
	(长420×宽220×高340)mm

	整机重量
	约8.0kg

	工作电源
	AC220V±22V, 50Hz


注：★ 表示气体过载范围

4. 低浓度烟尘采样管

4.1 执 行 标 准

HJ 836-2017《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》

4.2 主 要 特 点

1. 适用于捕集固定污染源废气中浓度低于50mg/m3的颗粒物；

2. 结构紧凑，适用于新标准HJ836-2017的相关要求；

3. 采用24V直流电源加热，加热温度可以设定并自动调节；

4. 采用钛合金材料，重量轻、耐腐蚀、自损耗低、性能稳定；

5. 采用直径Ф47mm的滤膜收集颗粒物；

6. 采用整体称重方式，一体式采样嘴整体称重；

7. 高效滤膜加热装置，针对高湿低尘的工况；

8. 将滤膜、滤膜上游部件和滤膜托架作为一个整体进行称重。

4.3 技 术 参 数

	主要参数
	参  数  范  围

	材  质
	钛合金

	重  量
	约2.15kg

	最低检出限
	1mg/m³

	皮托管系数
	0.84±0.01

	滤膜直径
	Ф47mm

	加热温度
	（80～160）℃

	取样管长度
	标准1.5m,可定做

	测孔直径要求
	≥Ф80mm

	工作电压
	DC24V

	加热功率
	200W


5.沥青烟采样管

5.1 执 行 标 准

HJ/T 45-1999《固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法》

5.2 主 要 特 点

1. 用于固定污染源沥青烟的采样；

2. 采集沥青烟的同时能够测量烟气流速；

3. 适用标准3#滤筒（其他规格滤筒可定制）；

4. 具备滤筒恒温加热功能；

5. 冷却系统采用水冷方式，使用方便；

6. 配备多种采样嘴，满足不同流速烟道；

7. 可根据用户需求定制各种长度采样管。

5.3 技 术 指 标

	主要参数
	参  数  范  围

	采样嘴规格
	4.5、6、8、10、12

	皮托管系数
	0.84±0.01

	滤筒型号
	标准3#滤筒（其他可定制）

	采样管长度
	标准0.8m（其他长度可定做）

	工作电压
	DC 24V

	加热温度
	（42±10）℃


6. 真空箱采样器

6.1 执 行 标 准

HJ 732-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》

HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》

HJ 406-2017《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》
6.2 产 品 特 点

1. 采用大流量隔膜泵，负载能力强，使用寿命长；

2. 可兼容1-10L气袋，满足多种采样需求；

3. 功能齐全，可采污染源VOCs，也可采环境空气；

4. 真空箱负压方式采集气态样品，进样气路与抽气气路隔离不接触，实现零交叉污染采样；

5. 进气气路采用惰性材料，保证气态样品没有污染和吸附；

6. 仪器配有伴热管，进气气路全程加热，无冷凝水；

7. 具有气袋自动清洗功能，无需拔插气袋连接管；

8. 自动检测气密性；

9. 实时监测真空箱内压力，气袋采满自动停止；

10. 配锂电池，可在无交流电环境下连续工作6个小时以上；

11. 可采用手机或者远程客户端控制采样。

6.3 技 术 参 数

	主要参数
	参 数 范 围
	分 辨 率
	准 确 度

	进样流量
	最大8L/min，5档可选

	清洗流量
	最大8L/min

	真空箱内压力
	（-15～+5）kPa
	0.01 kPa
	优于±0.5kPa

	大 气 压
	(50～130)kPa
	0.01kPa
	优于±0.5kPa

	环境温度
	(－40～85)℃
	0.1℃
	优于±1℃

	采样管加热控制
	（100～150）℃
	0.1℃
	优于±3℃

	伴热管加热控制
	（100～120）℃
	0.1℃
	优于±3℃

	工作电源
	采样枪：AC220V±10%, 50Hz；真空箱：24V锂电池

	功    耗
	＜200W（含加热）


7. 污染源VOCs采样器

7.1 执 行 标 准

HJ 734-2014 «固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法»

7.2 产 品 特 点

1. 采用进口无刷隔膜泵，负载能力强，使用寿命长；

2. 采用高精度电子流量计，保证微小流量的精确测量，自动补偿因电源波动，负载变化引起的流量变化；

3. 自动测量环境温度、大气压、流量计前压力、计前温度，计算标况体积；

4. 仪器采用高亮度OLED屏，强光下可视；

5. 数据采样自动记忆，具有断电、来电自动回复；

6. 仪器采用高效帕尔贴制冷，确保挥发性有机物进入吸附管时低于其沸点；

7. 仪器兼容多种规格长度吸附管；

8. 仪器采样管中的聚四氟管可自由更换，防止使用次数多而导致污染物在管壁内的附着；

9. 仪器可设定采样时间/体积两种方式进行采样，满足不同用户需求。

7.3 技 术 参 数

	主要参数
	参 数 范 围
	分 辨 率
	准 确 度

	流量范围
	(10～200)mL/min
	0.1 ml/min
	(10～100)ml优于±2.5%±0.4ml

(100～200)ml优于±2.5%

	流量计前温度
	(-40～85)℃
	0.1℃
	优于±1℃

	流量计前压力
	（-45～0）kPa
	0.01 kPa
	优于±0.1kPa

	大 气 压
	(50～130)kPa
	0.01kPa
	优于±0.5kPa

	环境温度
	(－40～85)℃
	0.1℃
	优于±1℃

	加热控制
	（80～120）℃
	0.1℃
	优于±3℃

	制冷控制
	（4～23）℃
	0.1℃
	优于±2℃

	采样体积
	9999.9ml

	存储数据
	2000组

	工作电源
	AC220V±10%, 50Hz

	功    耗
	＜200W（含加热制冷）








