
食品相关检测设备项目技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	玻璃测厚仪
	1台
	

	2
	裁刀
	2套
	

	3
	镀铝层测厚仪
	1台
	

	4
	抗摆锤试验仪
	1台
	

	5
	提吊试验机
	1台
	

	6
	洗瓶机
	1台
	用于清洗气相色谱、液相色谱使用的进样瓶

	
	合计
	
	


一、玻璃测厚仪技术参数要求

1. 1技术特征

7寸触控彩色液晶屏，微电脑控制，自动分组统计最大值、最小值、平均值；

旋转角度位移实时显示，保证测量准确回位；

满足玻璃瓶底厚和壁厚两种测试方式系统自带微型打印，上位机数据无限保存；

专业电脑测试软件，曲线图显示，数据保存，EXCEL 统计，打印 A4试验报告；

软件用户分级权限管理，数据统计及审计功能满足行业要求 

1.2技术参数

仪器量程：0-12.7mm/0.5″；

分度值：0.001mm/0.00005″；

样品直径：5mm-300mm ；

样品高度：5mm-330mm；

通信接口：USB。

1.3工作条件

电源：220V ，50HZ。 

1.4工作环境

环境温度：15-50℃；环境湿度：10-90%，无结露。

二、裁刀技术参数要求

2. 1仪器系统

产品是制备塑料薄膜类产品的各种测试试样。要求满足GB/T 1040.3-2016中的2型试样要求、满足 QB/T 1130-1991中的试样要求、满足GB/T 1040.3-2016中的5型试样要求。

2. 2技术参数

	 长条形试样（宽10mm、宽15mm）
	满足GB/T 1040.3-2016中的2型试样要求

	裤型试样
	满足 QB/T 1130-1991中的试样要求

	哑铃型试样
	满足GB/T 1040.3-2016中的5型试样要求


具体尺寸附后。

2.3材质

不锈钢或硬质合金，耐磨防锈。 

2.4工作环境

室内温度20±10 °C；相对湿度＜85％。

2.5裁刀尺寸

裤型试样：直角撕裂 QB/T 1130-1991

[image: image1.png]5 iREE
5.1 RFEARAR <+ o0 B TR

| a—





长条形试样：10mm 15mm的长条 GB/T 1040.3-2006

[image: image2.png]Ls

p e e

b——FH :10 mm~25 mm;

h——JF B <1 mmy;
Ly——4RBE .50 mm£0.5 mm;

L—— 3 J. (W] (%) % ¥ B : 100 mm£5 mm;
Ly— BB . >150 mm,

CE1 2B




哑铃状试条6mm宽 GB/T 1040.3-2006

[image: image3.png]b
by

h-

Lo—

L
L
Ly

n—

-

.

b
b2

— RFATHS K 6 mm 0.4 mm;
— AP 25 mmt 1 mm;
— JENE <1 mms
FREEKIE 25 mm+0. 25 mm;
—REVATE MO KB 33 mm£2 mm;
Fe SL 18] i) %) %1 B : 80 mm 5 mm;
—H =115 mm;
AEF 14 mmet ] mmg
—X¥ .25 mm£2 mm,

M2 5ERKE





三、镀铝层测厚仪技术参数要求

3. 1仪器系统

产品是测试各种镀铝薄膜、镀铝纸以及其他导电材质镀层等的电阻值、均匀度、厚度。要求符合GB/T 15717-1995标准要求。

3. 2技术参数

测量误差：±1%

测量宽度：不小于100mm

距离精度：±0.10mm

厚度测量范围: 90-590Å
电阻测量范围:0-20Ω

电阻测量分辩率:0.01Ω

3.3工作条件

电源：220V ，50HZ。 

3.4工作环境

室内温度20±10 °C；相对湿度50％。

3.5主要性能

用于测试镀铝薄膜铝层厚度。符合国家标准GB/T 15717《真空金属镀层厚度测试方法---电阻法》规定。微电脑控制、LCD液晶显示、PVC操作面板，具有温度显示功能，配置微型打印机，打印内容需显示方块电阻值、厚度值、均匀度 

四、抗摆锤冲击试验仪技术参数要求

4. 1仪器系统

产品是测试塑料薄膜的抗摆锤冲击性能。要求满足GB 8809-2015标准要求。

 技术参数

设备要求：最大冲击能量 5J

测试精度 0.001J

冲击头尺寸 Φ12.7mm,Φ19mm,Φ25.4mm

夹具尺寸 Φ89 mm、Φ60 mm

试样尺寸 100×100mm

气泵要求：气源压力 0.6 MPa （气源用户自备）

气源接口 Ф6 mm 聚氨酯管

电脑配置：Windows 正版系统，硬盘容量1T，英特尔酷睿I5系列  4核处理器，8G内存，23寸液晶显示器  配置打印机

4.3工作条件

电源：220V ，50HZ。 

4.4工作环境

室内温度20±10 °C；相对湿度50％。

4.5主要性能

按照GB8809设计制造，适用于适用于测定薄膜材料以及金属箔材等的抗摆锤冲击性能。通过半圆球型的冲头以一定的冲击速度冲击并冲破试样，从而测量出冲头所消耗的能量，籍此能量值来评价薄膜试样的抗摆锤冲击的能量值。

五、提吊试验仪技术参数要求

5. 1仪器系统

产品是测试商品零售袋、塑料购物袋的提吊试验。要求符合BB/T0039-2013,GB/T 21661-2008标准要求。

5. 2技术参数

振幅：30mm±2mm

振动频率：2Hz~3Hz（每分钟 140 次）

记数范围：≥3600次

设定振动次数，自动停车。

5.3工作条件

电源：220V ，50HZ。 

5.4工作环境

室内温度20±10 °C；相对湿度50％。

5.5主要性能

需可按设定的试验次数试验，也可按设定的试验时间试验，可设置提袋重量，配备停机判定专用装置，实验过程中试样断裂后，仪器可自动判断试验结束，自动停机。

六、洗瓶机技术参数要求

6. 1仪器系统

产品是用于清洗气相色谱、液相色谱使用的进样瓶，要求能够全自动清洗，并且清洗快速、干净。

6. 2 技术参数

1、开机自检、LED显示、在线同步显示水温、运行时间、运行步骤等参数。

2、进水管与自来水连接处标配网状过滤器，保证流量控制器的监测数据。清洗机的内腔采用不锈钢板经过弯曲、冲压、焊接加工而成，防腐蚀，耐高温，易于清洁。

3、自带温度传感器，确保清洗过程中的温度准确。

4、全方位连续喷淋冲洗，喷淋杆和样品瓶一对一瓶内喷淋，作用于样品瓶的内腔及外表面，保证清洗彻底。

5、仪器标配液态清洗剂液位控制系统，以保证清洗过程中清洗剂正常使用，并带有多重过滤系统，易于清理。双蠕动泵设计，原装进口电机，保证进液的准确性，清洗剂量可调。

6、开发性清洗程序：模块所独具的自定义、自开发能力，满足实验室复杂的清洗需求。出厂时设定了5种常用的清洗程序，也可根据客户自身需求定制清洗程序。

7、电子安全门锁，开门时，清洗程序自动终止，故障自动报警。

8、工作状态显示，自动故障诊断（提示）紧急停机。

9、采用自来水或增压泵加压冲洗，适用性广泛。

10、可选择冷水冲洗、热水冲洗、循环水冲洗，以及冷热水交替冲洗，适应性广。

11、色谱进样瓶专用清洗配置，一次性可满足200个（200ml色谱进样瓶）同时清洗。

6.3工作条件

电源：220V ，50HZ。 

6.4工作环境

室内温度20±10 °C；相对湿度＜85％。

6.5主要性能

1、额定外接水压：2.4bar。

2、内腔水压：0.1－0.2MPa。

3、功率：1500W。

-8-

