表面应力仪等3台设备的技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面应力仪 | 1台 |  |
| 2 | 砂浆搅拌机 | 1台 |  |
| 3 | 箱式电阻炉 | 1台 |  |

1.表面应力仪

主要用于GB15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》中表面应力项目的测试，试验方法标准为GB/T18144-2008《玻璃应力测试方法》。

采用微型处理器，能自动显示应力值；分辨率：±1.5MPa设备精度：±3MPa；可用于室外环境的应力测试；可对于垂直幕墙进行应力测试。

2.砂浆搅拌机

主要用于GB/T25181-2010《预拌砂浆》中表观密度、保水率、凝结时间、稠度损失率、粘接强度、抗压强度等检验项目的样品前处理（搅拌），检验项目试验方法标准为JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》，砂浆搅拌机应符合JG/T3033-1996《试验用砂浆搅拌机》的要求。

基本参数如下：公称容量：15L；筒体转速（逆向）：60±2 r/min；搅拌器转速（顺向）：80±4 r/min；搅拌筒内径：￠380mm；搅拌筒深度：290mm；搅拌叶运转直径：￠230mm。

3.箱式电阻炉技术参数

该电阻炉用于耐火材料加热永久线变化和重烧,满足标准GB/T5988-2007《 耐火材料 加热永久线变化试验方法》中对设备的要求。保温期间炉内温度都在试验温度±10℃之内，炉内温差不超过10℃。试验炉要求采用智能仪表控制，可分段（最少可分10段）设置升温速率，控温准确可靠，操作简单方便，可完成自动升温、保温及软停机等各种工作,具有断偶、超温等事故报警功能。具体技术参数如下：

- 使用温度(℃)：≥1700℃，短时最高温度≥1750℃；

- 控温精度1℃；

- 炉膛尺寸大于500mm×260mm×250mm;

- 升温速率0-15℃/min；

- 炉衬材料为进口氧化铝纤维；

- 炉子高度大于1.5m（因为实验室没有砌混凝土工作台，炉子直接放地上不能太低）；

- 要求配备一套炉膛垫板及4个三角形支撑体；

- 控制系统可自由编制各种升温、保温、降温程序。