电气中心盐雾试验箱等3台设备的技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿热试验箱 | 1台 |  |
| 2 | 盐雾试验箱 | 1台 |  |
| 3 | 绝缘耐压试验仪 | 1台 |  |

1. 湿热试验箱

主要用于GB 7000.1-2015《灯具 第1部分 一般要求与试验》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》中潮湿试验项目的测试，和GB/T2423.18-2012 《电工电子产品环境试验 第18部分盐雾、交变试验》中的盐雾试验。及GB/T2423.3-2016《 电工电子产品环境试验 第3部分湿热试验》中的湿热试验。

主要参数要求如下：

能自动显示数值；

工作尺寸：外W1000、D1550、H2100mm；

内部尺寸：W700、D800、H900mm；

温度可调节至40℃，设备精度±2℃，试验箱内温差小于1℃，分辨率0.1℃；

湿度可调节至96%，设备精度±3%，分辨率0.1%等。

# 2.盐雾试验箱

主要用于GB/T2423.18-2012 《电工电子产品环境试验 第18部分盐雾、交变试验》中盐雾试验的测试。

主要参数要求如下：

能自动显示数值；

工作尺寸1.2m×0.8m×0.5m，外部尺寸至少有一条边不大于110cm（因电梯限制，此项为必要条件）；

温度15-35℃可控，设备精度±2℃，分辨率0.1℃等。

# 3.绝缘耐压试验仪

主要用于GB 7000.1-2015《灯具 第1部分 一般要求与试验》、GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全通用要求》中的绝缘电阻和电气强度试验。

主要参数要求如下：

能自动显示数值；电气强度测试量程0-5000V、电压分辨率1V，量程0-200mA、电流分辨率0.001 mA；

绝缘电阻测试量程0-2000MΩ，分辨率0.001MΩ，时间分辨率1s，时间可控，升压速率可控等。