石陶中心采购设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恒温恒湿试验箱 | 1台 |  |
| 2 | 负离子测量仪 | 1台 | 日本产 |
| 3 | 环境试验仓 | 1台 |  |
| 4 | 压力冲洗阀寿命试验机 | 1台 |  |

一、压力冲洗阀寿命试验机

适用标准：GB/T 26750-2011《卫生洁具 便器用压力冲水装置》

检验参数：压力式冲洗阀（包括压力冲洗水箱、机械式压力式冲洗阀、非接触式压力冲洗阀）寿命试验

水压调节范围：涵盖(0～0.62)MPa，精度0.01MPa

输入电压：AC/220V  50Hz

自动开启/关闭，循环计数范围：大于200000次
二、负离子测量仪

适用标准：T/CBMCA 004-2018《负离子陶瓷砖》

检验参数：空气负离子诱生量（个/cm3）

主要参数：设备采用电容式吸入法收集空气离子

负离子密度测量范围：（10～50000）个/cm3

离子迁移率：≥0.4cm2/(V•s)

测量分辨率：10个/cm3

能记录负离子发生量随时间变化的曲线

三、环境试验仓

适用标准：T/CBMCA 004-2018《负离子陶瓷砖》

试验仓要求是不锈钢或玻璃材料制成的密闭箱体；

试验仓可通过自然通风或强制换气系统实现试验仓内外空气对流；

试验仓洁净度应达到万级以上；

试验仓内部尺寸满足：80cm×80cm×90cm

外部尺寸：至少有一条边不大于110cm（因电梯限制，此项为必要条件）

四、恒温恒湿试验箱

适用标准：

GB/T 10294-2008《绝热材料稳态热阻及有关特性的规定-防护热板法》

GB/T23451-2009《建筑用轻质隔墙条板》

JC/T908-2013《人造石》

GB/T9775-2008《纸面石膏板》

主要参数：工作室尺寸：D 700mm×W 800mm×H 900mm

外部尺寸：至少有一条边不大于1100mm（因电梯限制，此项为必要条件）

温度控制范围：-25℃～100℃

湿度控制范围：0% R.H～100% R.H

电源：AC/220V，50Hz