机械检验中心拟设备购置技术参数
一、高温持久蠕变系数试验箱

高温持久蠕变系数试验箱主要技术参数应完全符合GB/T28289-2012标准中3.6条的蠕变系数测定要求，应用于隔热型材在承载纵向剪切力、同时在80℃的高温环境下进行长达1000小时纵向剪切持久试验的检测设备。

技术参数：

1．试样尺寸：100mm±1mm；

2．试样数量：10组(6-10个样品/组)；

3．试验力：0-2000N（可调）；试验力精度：≤±1%；

4．加力方式：杠杆+砝码 (砝码加载装置10套,带手轮调节杠杆平衡）,纵向剪切力试验夹具100套（满足GB/T28289-2012中3.6条）；10组样品应能同时进行测试。
5．温度波动：±1℃

6．温度均匀度：±1%

7．电源：220V
二、高温持久负荷试验箱

高温持久负荷试验箱主要技术参数应完全符合GB/T28289-2012标准中3.4条的高温持久荷载横向拉伸试验要求，应用于隔热型材在承载横向拉伸力、同时在80℃的高温环境下进行长达1000小时横向拉伸持久试验的检测设备。

技术参数：

1．试样尺寸：100mm±1mm；

2．试样数量：10组(10个样品/组)；

3．试验力：1000N；试验力精度：≤±1%；

4．加力方式：杠杆+砝码 (砝码加载装置10套,带手轮调节杠杆平衡）, 横向抗拉试验夹具100套（满足GB/T28289-2012中3.4条）；10组样品应能同时进行测试。
5．温度波动：±1℃

6．温度均匀度：±1%

7．电源：220V

