电子万能试验机设备的技术参数

1.功能要求

主要用于非金属材料的力学性能试验，拉力试验机至少具备拉力、伸长率、应力应变、绘制图谱等功能。

2、硬件要求

拉力机应为双立柱式；

横梁：三套横梁必须是时效6个月以上的铸件；

丝杠：必须P4级的研磨滚轴丝杠；

控制器采用两个BNC监视器连接器；

用于电线电缆绝缘护套料拉力专用试验夹具一套；

包含0-500N传感器一套；

具备可视化操作系统一套。

3、参数要求

测量量程：0-500N；测量准确度等级：0.5级；

试验力测量范围：0.4%～100%FS；示值误差：±0.5%以内

变形测量范围：0.2%～100%FS，示值误差：±0.5%以内；

大变形测量范围：10-800mm；

位移示值误差：±0.5%以内，位移分辨力（率）：0.025μm

应力（力值）控制速率范围：0.005～5%FS/s；

位移控制速率范围：0.001～500mm/min

有效拉伸行程：1000mm

4、标准符合性要求。

试验机制造标准应符合：GB/T2611-2007 《试验机通用技术条件》和 GB/T 16491-2008《电子式万能试验机》。

5、服务

设备安装调试后应安排设备的相关工艺、设备理论和操作免费为采购方相关技术人员进行操作、维修人员进行技术培训，为期至少一天。设备生产商应提供符合我国“三包”政策要求的售后服务。

设备交付后采购方支付95%货款，待安全使用满一年后再采购方支付5%质保金。交货后设备出现故障，设备服务商应在24小时内提供解决方案。