电线电缆耐火试验装置技术参数要求

- 满足以下试验标准和试验方法：

该试验系统应满足标准：

1、GB/T19666—2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》；

2、IEC 60331-1《火灾条件下电缆的试验-电路完整性 第1部分:额定电压0.6/1kV及以下电缆的温度至少为830°C的冲击火灾试验方法直径超过20毫米》；

3、IEC 60331-2《着火条件下电缆的试验.电路完整性.第2部分:额定电压高达和包括0.6/1kV,全径不超过20 mm的电缆在温度不低于830°C的冲击火焰下的试验方法》；

4、GB/T19216.11—2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第11部分，试验装置——火焰温度不低于750℃的单独供火》；

5、GB/T19216.21—2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第21部分，试验步骤和要求——额定电压0.6/1.0kV及以下电缆》；

6、GB/T19216.23-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第23部分：试验步骤和要求——数据电缆》

7、GB/T19216.25-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验第25部分：试验步骤和要求——光缆》

- 实验室改造要求：

按照标准要求对我院已有实验室进行改造，要求实验室改造后使用安全、环保、便于维修和计量。（实验室平面结构图见附件）

- 在我单位一楼现有实验室房间内3600mm×4500mm的空间内建造一个3000mm×3000mm×3000mm耐火试验室。试验室坚固耐用、布局应合理、便于试验操作和试样搬运，并应预留出适当空间进行烟密度试验室的烟密度光源的维修、校准操作。

- 新建的耐火实验室需安装独立上、下水、燃气管道和试验用电，并应安装废气强排风扇和排烟管道，烟道需穿墙后与现有废气处理装置密封焊接。新铺设的水、电、气管道应不影响其他房间的使用。

- 新建的耐火实验室整体封闭，具备一个便于观察燃烧试验情况的密闭透明观察窗，地面、内墙涂料或所贴瓷砖利于试验后冲洗。由于实验室试验温度较高，实验室内门、观察窗、照明、瓷砖、排风扇等设施应能耐受高温。

- 新建的耐火试验室内放置试验所须的各种试验支架和燃烧喷嘴等，控制台安装在新建实验室外。

三、设备具体参数：

本设备应包含但不限于：带状喷灯、文丘里混合器、控制柜、耐火燃烧架、水喷淋试验装置一套、耐火冲击试样架、水喷射试验装置一套、工作台、燃烧器位置调节装置、温度测量校准装置、试验接头收纳装置等符合标准要求的组成部分。投标公司提交满足下列参数要求的资料时，可采用文字、图片、计量校准证书等形式。

1、输入电压：三相四线制：380V

2、输出电压：相100～1000V AC±3%连续可调，自动升压、降压。可根据相关试验标准中试验条件要求对各种截面电缆调节输出电压和电流的大小。

3、使用环境：5～40℃。

4、空气流量：质量流量计，（80±5）L/min可调，精度1L/min，应配置不同温度和压强下的校准系数，应采取有效的方式使空气的露点不高于0℃。

5、燃气流量：质量流量计，（5±0.25）L/min 可调，丙烷或液化石油气，精度0.01L/min，应配置不同温度和压强下的校准系数。

6、时间设定：0-9999min（可调）

7、火焰温度：300℃-1200℃

8、点火方式：自动点火

9、燃烧器喷嘴：喷嘴尺寸应按照GB/T 1921.11-2003图2所示，长500mm，宽15mm，喷嘴每个孔半径为1.32 mm，孔距为3.2 mm，配有Venturi混合器；燃烧器喷嘴应配置定位装置便于试验定位。

10、温度测量校准装置：采用直径Φ1.5mm进口K型铠装热电偶，温度测量校准装置有定位机构便于试验定位。

11、水喷淋管外径：（15.5±1.0）mm，壁厚：1mm的不锈钢钢管， 喷淋管。应有一排直径为0.85mm的出水孔，孔中心距:30mm， 喷淋管应配备有流量计，可将喷淋流量可调节为（0.80±0.05）L/min;

- 水喷射喷嘴内直径：6.3mm（IPX5），喷射管应配备有流量计，喷射流量可调节为：（12.5±0.6）L/min，喷射角度：45℃±5℃，喷射距离：（500±25）mm，试验时间：15次/15min，1次/min，5s/次；

- 冲击锥直径：（25±0.1）mm、长度（600±5）mm的低碳钢圆棒,冲击锥以60°的夹角自由落体捶击,冲击周期（时间）：10～999S（可设定）

14、测试保护系统：测试回路电流保护采用熔断器，符合GB 13539.5 规定的D II 型。熔断器标准2A，置于操作面板方便更换；

15、试验工作台：工作台面采用实验室专用耐高温耐腐蚀理化板，耐用易打理；

16、试样燃烧时间、试样加压时间、试样喷水时间、试样敲击次数可根据国内外标准要求进行时间调整设定；

17、设备具备消防系统预警、报警功能，例如：超温预警、熄火保护报警、燃气体泄漏报警、缺水报警等；在实验过程中出现试品不合格或者设备故障时可向检验人员发出报警。样品接线端子在无试验时应有适当装置进行收纳。