轻工中心原子吸收光谱仪项目技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	原子吸收光谱仪
	1台
	国产

	2
	冷原子吸收测汞仪
	1台
	国产


一、单火焰原子吸收光谱仪技术指标
1. 工作条件

1.1 电源要求：​230V （+5%～-10%），50/60 Hz；5000VA。

1.2 环境温度：​+15℃～+35℃。

1.3 相对湿度：​20～80%。

2. 光学系统和检测器技术指标

*3.1 光学系统：真正的实时双光束

*3.2 1800/mm大面积平面光栅分光系统,光栅面积≥50*50mm

3.3波长范围：190－900nm

3.4狭缝：狭缝的宽度自动选择，狭缝的高度自动选择

*3.5检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器或双光电倍增管检测器，样品光束和参比光束同时检测。

*3.6灯选择：内置两种灯电源，可连接空心阴极灯和无极放电灯或超灯；通过软件由计算机控制灯的选择和自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

3.7灯座数：至少6灯座，固定或旋转灯座设计，如采用旋转设计，需多提供一套灯座和元素灯

3. 火焰系统技术指标

3.1采用耐腐蚀雾化系统且可调节

3.2火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁等安全联锁系统。

3.3 燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直，燃烧器的垂直，水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

3.4 燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头

3.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能。

3.6 兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算。

4. 操作软件和计算机技术指标

4.1分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。控制软件可以在中文版Windows XP/7下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

4.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

4.3校正曲线：多达15个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

4.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

4.5每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。

4.6全面符合电子签名管理的21 CFR Part 11管理法规；

4.7在中文版Windows XP/7下运行，软件具有中文提示界面，分析报告为中文报告；

4.8全自动安全保护功能
5. 主机随机配置及附件

5.1 原子吸收分光光度计主机：   1套

5.2 原装操作软件：   1套

5.3 空气干燥器及空气管： 1套

5.4空气压缩机和废液分离：  1套。

5.5随机中文操作手册和英文操作手册：  各1套

5.6原装铅、镉、铬空心阴极灯： 1套 

5.7计算机及打印机： I5以上处理器，4G以上内存，500GB以上的硬盘空间，DVD驱动器，21英寸液晶显示屏，激光打印机

5.8 高纯乙炔（含气）及减压阀一套

二、冷原子吸收测汞仪技术参数
1．测定范围：0-10μg/L（高浓度样品可定量稀释后再进行测定）

2．检测限：≤0.05μg/L

3．线性误差：±10％

4．重复性：≤3％

5．稳定性：±2个字/3分钟（在A＝0处）

