电解法水蒸气透过率测试仪

1、仪器检测原理：按照电解法水分分析传感器的测试原理；

2、符合标准：GB/T 21529、ISO 15106-3、ASTM F3299等标准；

3、功能：适用于食品、药品、医疗器械等领域的薄膜、片材、纸张及相关材料的水蒸气透过性能测试。

*4、测试范围：0.005～50 g/(m2·day) (标准)；

5、分辨率：0.001 g/(m2·day)

*6、重复性：0.005或2%取大者

7、测试温度：10℃～55℃±0.2℃

*8、测试湿度：5%～90%±1%,100% RH，软件输入参数，自动实现所设参数。为保证控湿准确性及控湿效率，要求设备采用双压法结合双气流控湿的智能控湿方式，可视化和全自动控湿。可实现在控温范围10℃～55℃任意温度下，实现5%～90%±1%,100% RH的任意湿度。

9、测试腔：3腔独立，可同时测试三个相同或不同试样；

10、样品尺寸： 108mm × 108mm

11、样品厚度：≤3mm

12、标准测试面积：50cm2

13、载气及载气瓶：99.999%高纯氮气

*14、所投仪器可通过中检院标准膜验证；

15、配置：（1）台式电脑，内存8G,硬盘500G,CPU:八核\I7，显示器22英寸（2）气源及钢瓶一套，气体调节装置、精密减压阀、取样器（2套）、干燥剂（1kg）、取样垫板（3个）、刀片（30片）

*16、提供经过计量认证的标准膜3套（9张）

17、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求；

18、保修期：1年免费保修，终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务。在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。保修期自设备验收合格之日起计算。对保修期外服务条款及费用的收取另行协商。

19、附第三方权威机构计量证书

加分项：

- 生产厂家拥有CNAS认证的专业实验室，确保生产设备数据能与专业实验室匹配，并提供通过电解法水蒸气透过率CNAS检测项目认可的检测能力范围的相关证书，投标时提供生产厂家实验室（CNAS）证书复印件加盖公章证明材料（原件备查）。加3分

- 设备生产厂家为我国境内省级及以上检测机构机构销售过该设备，并提供相关证据，包括合同、安装证明等，每提供1家加1 分。