涂料检验中心微波消解仪项目技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	全自动微波消解仪
	1台
	进口

	2
	赶酸仪
	1台
	


一、全自动微波消解仪技术参数

1.用途：主要用于实验室中木器涂料、建筑用墙面涂料和汽车涂料等样品前处理，为原子吸收（AA）、等离子发射光谱（ICP）等制备样品。同时，也能够完成样品的萃取工作，为气相（GC）或液相色谱（LC/HPLC）制备样品。

2.技术要求：

电源：220V-230V 50Hz，环境温度：5-40℃，相对温度：10-85%

3.技术指标要求

* 仪器总体要求：制造厂商须提供微波仪器设计制造的ISO9001证书，仪器一体化设计无需外接控制终端，能够快速地同批次处理24个（330℃/2200psi）样品，同时非接触地控制24个反应罐的温度和压力安全，操作简单，无需连接传感器，高压消解罐无易耗品。 

3.1 专业磁控管设计，输出功率1800W（符合IEC705methods），微波能量垂直双向波导，三维输出，保证微波能量场均匀。终身免费保修保换。

3.2 微波腔体：5层防腐涂层，最高耐温≥350℃，防酸防腐蚀，五年质保。

3.3 操作系统：采用开放式linux操作平台，实现一键式消解；

3.4 控温系统：控温范围：0-400℃，

3.5控温方式：底部双红外全罐温度控制系统，非接触等距离红外测量（红外探头与消解罐距离小于2cm），显示和控制所有反应罐的温度，控温精度±1℃，可以程序升温及设定升温速率。

3.6 压力控制系统：24个压力罐内的压力，任何压力罐压力达到设定值，自动给出安全警告，并停止微波发射。

3.7控压方式：压力控制系统自动独立工作，消解罐无任何金属材质及连接。

3.8 灯光识别系统，可通过灯光信号变化反馈反应状况，也可以判断整机密封情况，防止微波泄露。 

3.9 冷却系统：风冷时间少于15min

3.10 同批消解数量：24个样品/批

*3.11 反应内管：耐压≥2200psi；耐温≥330℃；体积≥100ml；材质TFM；转子：连续同向360度旋转。

*3.12 保护外套：耐温≥600℃，耐压10000psi，材质为宇航复合纤维，终身免费保修保换。

3.13 采用开放式Linux操作平台，结合一键消解技术，用户只需选择样品类型，仪器自动匹配消解程序和温度、压力、时间等消解参数，实现一键式消解。

3.14 微波消解仪使用不需要任何耗材（无需金属防爆膜）。

3.15主机系统能瞬时同步大功率平台，保证微波输出能量最大化，三维微波输出，确保难溶样品消解完全。

4. 主要配置和耗材

4.1 微波消解萃取工作站主机（触控系统、温度控制系统、压力控制系统、消解罐识别及定位系统）一台；

4.2 24位高通量转子一套

4.3高压消解罐（含全部的保护外套和压力内罐）24套；

4.4 随机工具包及应用手册一套

5、零备件及专用工具：随机工具和零配件1套

6、随机文件：供货方提供详细的中英文操作指南、产品说明书、产品合格证书、维修手册、售后服务指南、维修说明书手册及质量认证书。

7、检验：卖方代表或工程师在用户所在地开箱检验，验收标准及方法符合产品说明书所达到的要求。

8、技术服务的范围及内容：卖方(仪器制造商授权的技术人员) 须到买方提供的现场免费进行安装调试，进行操作试验, 直至运行正常，确保仪器技术指标验收合格，并对用户实验室仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

二、赶酸仪技术参数

一、用途：主要用于木器涂料、建筑用墙面涂料和汽车涂料等样品微波消解后的赶酸处理。

二、技术要求：

1．石墨加热赶酸模块

1.1.加热模块和控制模块分体式设计。

1.2.加热模块采用石墨材料制作，经过特氟龙防腐涂层处理。

1.3.加热模块上没有任何金属附件。

1.4.电源连接线护套采用PFA螺纹管，长度大于1.5米。

1.5.加热系统采用嵌镶式设计，保证实验结果的准确性，绝对无污染。

*1.6.加热赶酸模块孔径X孔数X孔深Φ34.5X24X180mm。

1.7.控温范围RT-260℃，控温精度±0.1℃。

1.8.功率不小于1.8KW。

1.9.可连续工作48小时以上。

*1.10.通过欧盟CE、ISO9001：2008生产管理体系和售后服务体系认证。

2．温控模块

2.1.彩色触摸屏，中英文人机互动界面。

2.2.智能程序化梯度控温，加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置。

2.3.存储10种方法，名称并可编辑，每种方法可设定10个温度梯度段, 可实现100段程序控制。

2.4.温度可校准，确保温度准确性。

2.5.实时程序状态显示，实时工作曲线图形显示。

2.6.预约启动加热完成自动停止，无须工作人员值守。

2.7.高低温报警，自动断电保护。

3.系统组成

3.1. 24孔石墨赶酸模块1台

3.2. 控制器1台

3.3. 说明书1套

