食品化工处理项目技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式离心机 | 1台 | 95000 | 国产 |
| 2 | 闪蒸仪 | 1台 | 30000 | 国产 |
|  | 合计 |  | 125000 |  |

一、高速台式冷冻离心机

1．品名、数量及用途

1.1  品名：高速台式冷冻离心机

1.2  用途：用于各大实验室，生物学实验室，医学实验室，临床检验科等，众多的转头为科研人员提供相当广泛的应用。

2.工作条件

2.1环境温度5-40°C 室温

2.2湿度最高可达80%

2.3 220V(+10%或-10%)，50Hz(+1或-1)电源条件下；

3.主要技术指标

3.1最大转速≥10,000rpm

3.2最大离心力≥12,740×g

3.3最大容量：≥3000ml

3.4驱动装置: 变频电机

3.5控制：微处理器控制

3.6速度精确度：±20rpm

3.7速度/RCF转换：有

3.8 定时功能：1min-99h59min＋Hold功能

*3.9 显示屏：背光式液晶显示屏，通过曲线图实时监测离心状态

*3.10运行噪音：＜62dB（A），运行安静

*3.11温度范围：－20℃-＋40℃

*3.12样品实际温度测定

3.13安全装置：离心机盖双重电子锁装置，超速检测和电机过热检测

*3.14样品仓预冷功能

*3.15加速/减速：加速不少于9级，减速不少于9级

*3.16自动转头识别，每个转头拥有独立的ID

3.17转头只需简单放在驱动轴上即可，仪器自动将其锁住

3.18存储：可存储不少于9组程序

4．基本配置：

4.1主机一台

4.2 6×100ml角转子1个，最高速度10000rpm，最大离心力12740×g，含50ml适配器一套

4.3 4×750ml水平转子一个，最高速度4000rpm，最大离心力3500×g，含64位15ml适配器和32位50ml适配器各一套

- 闪蒸仪

1．品名、数量及用途

1.1  品名：闪蒸仪

1.2  用途：将液态试样转化为等组成、恒温、恒压、可控制流速的气态试样，并过滤样品中颗粒物，并将汽化后的试样注入气相色谱仪中。

2.工作条件

2.1环境温度5-40°C 室温

2.2湿度最高可达80%

2.3 220V，50Hz电源条件下；

3.主要技术指标

*3.1加热传输线：室温～150℃

*3.2温度精确度：±0.1℃

*3.3液态样品注入压力≥1.38MPa

*3.4样品进样压力＞0.75MPa

*3.5闪蒸仪进样各组分峰面积相对标准偏差≤4.0%

*3.6样品前端过滤装置：有

*3.7 闪蒸和伴热双温度控制：有

*3.8管路钝化处理：有