柱后衍生系统技术参数

名称：柱后衍生系统

型号： PCRM

基本配置：

柱后反应模块(PCRM)、温度控制模块、两个试剂管理器泵

技术参数：

1、双泵柱后衍生控制系统

1.1  流速范围 0.05-2.0 ml/min，以0.01递增

1.2、最大工作压力  2500psi

1.3、流速准确度 ±0.02 在1.0ml/min

1.4、流速精确度 ±0.5%RSD

1.5、压力准确度 ≤2.5% 在0.5ml/min

1.6、要求柱后衍生配套设备与液相色谱主机连接，以保证硬件与软件的匹配性（以氨基甲酸酯为验收标准）

2  柱后反应器及控制器

2.1温度范围 室温-120℃

2.2最高温度限制 120℃在压力450psi的情况下72小时

2.3温度准确度 ±0.5℃

2.4温度重复性 ±0.1℃，24小时内

2.5工作温度 10-40℃