高通量组织进样器技术参数

名称：高通量组织进样器
型号：Sample Organizer
数量：1套

基本配置：
UPLC I-Class 高通量组织进样器     1个
UPLC I-Class 高通量组织进样器配件       1个
技术参数：
1、高通量组织进样器
1.1 高通量组织进样器中可使用样品板和样品瓶。
1.2 最多通量可提高至20个微孔板，8个深孔板，380个2ml样品瓶。
1.3 高通量组织进样器中样品室温度范围：4-40摄氏度之间，增量0.1摄氏度，温度容差范围-2摄氏度到+4摄氏度之间。在环境温度小于23摄氏度，设定值为4摄氏度，样品温度将维持在2到8摄氏度。
1.4 温度准确度：仪器温度测量设备和可追踪外部温度测量设备之间的温度差不超过1摄氏度。
1.5 温度稳定性：1摄氏度（样品室门关闭时传感器处）
1.6 气路系统操作压力范围：414到758千帕（4-8bar，60-110psi）
