气相色谱仪配置及技术指标
具体配置要求见下表：

	气相色谱仪
	序号
	配  置  项  目
	数量

	
	1
	气相色谱仪主机
	1

	
	2
	惰性化分流/不分流进样口，带自动压力/流量控制
	2

	
	3
	氢火焰检测器，带自动压力/流量控制
	2

	
	4
	16位自动进样器
	1

	
	5
	12位顶空进样器 
	1

	
	6
	启盖器
	1

	
	7
	封盖器
	1

	
	8
	20mL顶空样品瓶带瓶盖及瓶垫
	100

	
	9
	化学工作站软件，中英文可选
	1

	
	10
	安装工具包,包括紫铜管、接头、全套工具
	1

	
	11
	10μL自动进样针
	6支

	
	12
	低流失进样隔垫
	50

	
	13
	螺纹口样品瓶
	100

	
	14
	螺纹口样品瓶盖及垫
	100

	
	15
	柱接头
	2

	
	16
	0.32um石墨垫
	10

	
	17
	HP-5 30m, 0.32mm, 0.25u色谱柱
	1

	
	18
	衬管密封圈
	10

	
	19
	分流/不分流衬管
	5

	
	20
	测试标样
	1

	
	21
	脱烃/水分捕集阱
	1

	
	22
	脱氧/水分捕集阱
	1

	
	23
	高纯氮气及钢瓶减压阀
	1

	
	24
	氢气发生器
	1

	
	25
	空气发生器
	1

	
	26
	主流品牌商务电脑
	1

	
	27
	激光打印机
	1


用途：用于科学研究、质量控制和食品、环境检验。用于检验空气、水、食品、土壤、固体废弃物中挥发性或半挥发性有机物毒物，进行定性、定量分析。

1. 工作条件

1.1 电源：220V，50Hz

1.2温度：操作环境15˚C～35˚C

1.3 湿度：操作状态25～50%，非操作状态5～95%

2. 性能指标

2.1 主机

2.1.1 电子流量控制（EPC）：所有流量、压力均可以电子控制，以提高重现性，最多可安装EPC模块数量不少于7个
2.1.2 压力调节：0.001psi。

*2.1.3 除柱箱外，可加热控温的区域不少于8个，最高温度可达400℃
2.1.4 程序升压/升流：3阶；

2.1.5 具有4种EPC操作模式：恒温，恒压，程序升压，程序升流；
2.1.6 大气压和温度补偿为标配，因此即使实验室环境改变，分析结果也保持不变

2.1.7 保留时间重现性：<0.0008min；

2.1.8 *峰面积重现性< 0.5% RSD
*2.1.9 主机最多可同时安装检测器数目（质谱检测器除外）：不少于4个
2.1.10 七英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。浏览器界面适用于平板电脑或台式计算机，可设置信息、解决问题、检查泄露（自动、无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。 

2.2 柱温箱

2.2.1 操作温度：室温以上4˚C-450˚C

2.2.2 温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

2.2.3 最大升温速率： 120˚C/分钟

2.2.4 最大运行时间：999.99分钟

2.2.5 20梯度/21平台程序升温

2.2.6 温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化

2.2.7 降温速率：从450˚C降至50˚C时间<250秒
2.3 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制，简称EPC）
2.3.1 适用于所有毛细管色谱柱（内径50 μm至530 μm）

2.3.2 最高使用温度：400˚C

2.3.3 电子参数设定压力，流速和分流比

2.3.4 压力设定范围：0-100Psi, 精度0.001Psi

2.3.5流量范围：0-200mL/分钟N2, 0-1000mL/minH2 or He

2.3.6载气节省模式可以减少气体消耗而不影响仪器的分析性能。
2.3.7隔垫吹扫流量电子控制可消除鬼峰。
2.3.8标配扳转式顶部密封系统，有利于快速、简便地更换进样口衬管。

*2.3.9进样口为全惰性化处理，并提供官方证明文件。
2.4 氢火焰离子化检测器（FID）

2.4.1 温度范围：1℃步进可达450℃
2.4.2 具有火焰熄灭监测功能和自动重新点火功能，自动调节点火气流

*2.4.3最低检测限：<1.2pg C / sec

2.4.4 线性范围：>107 
*2.4.5 数据采集速率：不低于800Hz
2.5  自动进样器

2.5.1 进样速度：<0.1s

2.5.2 进样量：0.1-50ul

2.5.3 具有重叠进样的功能

2.5.4 进样针位置：2-30mm可调

2.5.5 *样品容量：不少于15位（2ml样品瓶），且可扩展150位样品盘。
2.5.6 进样精度：RSD<0.6%

2.6  顶空进样器
2.6.1 *要求顶空自带键盘并由气相色谱仪工作站软件控制，无需额外购买顶空进样器操作软件。可以储存多达32个用户自定义的顶空方法；同时可以储存多达9个用户自定义的序列。
2.6.2 样品位数：110个以上样品位，10个以上加热位置；
2.6.3 兼容10ml，20ml，22ml的样品瓶，无需适配器；
2.6.4 操作模式：具有四种操作模式：单次顶空提取模式SEM；多元顶空提取模式MHE；多顶空提取浓缩模式MHC；方法发展模式MDM。
2.6.5 *标准的EPC控制对顶空瓶加压压力的大小，电子气路控制压力精度达到0.001psi，范围为0到75.000psi，增量为0.001psi；
2.6.6 加热炉温度设定范围：35℃到210℃
2.6.7 阀和定量样品环温度设定范围：35℃到210℃
2.6.8 气相与顶空进样器间传输线的温度设定范围：35℃到250℃
2.6.9 *要求与气相色谱（质谱）仪匹配，可由气相色谱厂家提供维修、售后，以保证系统的兼容性和售后服务的完整性。
2.7 化学工作站

2.7.1 软件：中文原版软件，Windows 7/XP/10 操作环境，通过软件操作可控制仪器，自动进行数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析。
2.7.2 软件可反控仪器
2.7.3 软件图象化，灵活简单，操作易学，具备智能监控和诊断功能

*2.7.4 软件具有保留时间锁定功能，此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物，从而使得同一种化合物气相色谱和质谱的保留时间一致，需提供官方证明文件

2.7.5 早期维修反馈功能（EMF），操作认证/性能认证功能（OQ/PV），实时仪器监控和智能诊断功能

*2.7.6 在实验室网络可及范围内的任意地点，可通过远程实现检查仪器状态并运行诊断，需要提供彩页证明
2.7.7 具备智能监控和诊断功能

2.7.8 全中文在线帮助软件。

3、售后服务：

3.1  仪器在调试通过后提供1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗
品除外）。

3.2  生产厂商在中国有完备的售后服务和技术支持，在中国通过ISO9001售后服务质量体

系认证，认证内容包括仪器性能认证服务、安装、维修、现场维护、客户培训，需提供认证证书复印件和国家认监委网站查询链接及查询结果截图。
3.3  仪器厂商应在现场免费进行安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格；并负责在
现场或培训基地培训买方的技术人员、操作和维护人员。

3.4  仪器厂商在中国境内提供培训中心, 免费培训用户的操作技术人员(壹人次/四天/壹
台) 。

3.5  全国免费服务热线，7*8小时在线服务，指导操作，诊断故障，排除故障。
3.6  *维修工程师响应迅速，常驻河南省的售后服务工程师超过10名，并提供联系人姓名电话。
3.7  在国内有保税仓库，保证零配件供应及时。
3.8  须提供制造厂家由全国分析检测人员能力培训委员会秘书处颁发的考核基地资质认定证书复印件（必须包含证书编号及认定技术范围）。

PAGE  

