食品中心凯氏定氮仪项目技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凯氏定氮仪 | 1套 | 280000 |  |
| 2 | 电子天平 | 3台 | 45000 |  |
|  | 合计 |  | 325000 |  |

凯氏定氮仪配套仪器参数

1主机功能参数

1.1 主机基础要求

1.1.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法；

1.1.2 检测范围：0.1-240mg 氮；

1.1.3 回收率：≥99.5%；

1.1.4 重复性误差(RSD)：≤0.5%；

*1.1.5 滴定精度：0.2μL/步，0.4μL/步，1.0μL/步三挡可选

1.1.6 测定样品重量：固体≤5g   液体≤20ml；

1.1.7 全自动加碱加酸、全自动蒸馏、全自动滴定、全自动排废、全自动清洗、全自动校正、全自动消化管排空、全自动故障检测、全自动溶液液位监测、全自动超温监测、全自动计算结果、输出、打印；

*1.1.8  仪器内置彩色触摸显示系统，使用安卓操作系统，功能强大，使用简单，能够更好的进行样品的测试，结果的存储；

*1.1.9符合FDA 21 CFR Part 11的要求，采用三级用户名加密码形式登录，并可对密码进行老化设置，内置用户权限分级规则，仪器操作可溯源，使仪器的实验数据更加的真实，安全；

*1.1.10 云服务功能，能够通过LAN或者WIFI连接网络，将试验方法和测试结果上传到云端储存或者从云端下载到本地；

*1.1.11 批量测试功能，能够批量的输入样品信息，减少用户的工作量，使测试方便快捷，提高测试的效率；

1.1.11 数据存储量：100万条；

*1.1.12接口：USB，LAN，RS232，CAN，WIFI；

1.2 蒸馏系统

1.2.1 可以控制蒸汽量大小；

1.2.2 蒸馏结束前再次自动加碱，保证管路中氨残留部分自动回收；

1.2.3 蒸馏模式：双蒸馏模式可选；

1.2.4 蒸馏时间：0—6000s 连续可调；

*1.2.5 采用金属材质蒸馏发生器，具有压力传感器、温度传感器、温度保护开关、分离式液位监测等多重保护；

*1.2.6防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质，彻底解决长时间侵泡在强酸强碱中对防溅瓶造成的腐蚀（需提供厂家盖章证明照片）；

1.3 滴定系统

*1.3.1 具备边蒸馏边滴定和变速度变体积滴定技术，减少测试时间，提高测试准确性；

1.3.2 滴定颜色设置和微调功能；

1.4 冷凝系统

*1.4.1 采用金属冷凝方式，温度传感器置于冷凝瓶冷凝水的出水处，保证流出液的温度不超温，保证测试结果的准确性；（提供证明文件）

1.5 其他安全保证

1.5.1 安全门检测、定氮管在位检测、溶液桶液位检测；

*1.5.2 安全认证：定氮仪主机需通过CE 认证；售后服务通过SGS认证

2 石墨消解仪：

2.1同时消化20个样品；

2.2 石墨块经过特殊抗氧化技术处理，延长使用寿命，炉体孔间温差小。

2.3采用PID控温技术，控温精度高，从室温到400℃仅需25分钟。（最高温度为450℃）

2.4升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；

2.5程序控制：曲线升温及直线升温，可编辑存储10组消化程序；

*2.6加热方式: 红外加热及高纯石墨传导

3 排废系统和废气吸收系统
3.1整机简易、轻便、结构紧凑，易操作；

3.2密封盖采用卡扣式设计，可以自由拆卸、清洗方便；

3.3密封盖采用PFA注塑成型，耐强酸强碱腐蚀；

3.4排气口快插接头式设计，可以同时满足与标配水射真空泵和废气吸收系统连接需要；

3.5经耐腐蚀处理的真空泵具有低噪音、大吸力、减少废气排放，节能环保；

3.6水过滤、碱中和、活性炭过滤的三重过滤系统具有优秀的中和及吸附效果，能够中和凯氏分析或其它过程中产生的酸雾和反应气体；

3.7独有的废气流量调节系统，实时监控、观察抽气速度，防止抽吸过多影响消解效果；

4.售后服务

4.1厂家工程师到现场免费培训2人直至完全能独立操作安装调试经用户验收当天起，质量保证期一年；

5.配置清单：

5.1定氮仪系统1套（包括主机1台、带有液位传感器的碱桶/水桶/接收液桶各1个、消化管夹1个、HP黑白激光打印机1台及硅胶管等）；20位300ml消化系统1套（包括程序升温消化炉1台、消化管架1个、PFA排废系统1套、废气吸收系统1套等），

5.2耗材配件：300ml消化管40只，密封消化管20只，消化管架2个，催化剂2000片

电子天平技术参数以及其他要求

技术参数

1、电子天平量程：0~220g

2、电子天平可读性：0.1mg

3、电子天平重复性：0.1mg

4、电子天平线性误差：0.2mg

5、电子天平秤盘尺寸：Φ90mm

对产品其他要求：

1.采用全新电子线路，配备高速CPU及专用芯片；

2.应具有动态温度补偿实时修正环境温度波动对称量结果的影响；

4.应配备防风罩及防静电底板，以有效避免静电对称量结果的影响；

5.应具有清晰明亮的超大数字背光显示屏；

6.应具有前直水平调节脚和水平指示器，以方便观察和调节水平；

7.应具有自动内部校准，以确保始终获得准确的称量结果；

8.应具备称盘值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。