食品中心氮气发生器技术指标

	序号
	设备名称
	数量
	预算（元）
	备注

	1
	氮气发生器一体机
	1台
	135000
	进口

	
	
	
	
	

	
	合计
	
	135000
	



1、用途













*专用于LC/MS/MS的氮气气源，充分满足LC/MS/MS（安捷伦6460）的持续、安全运行要求。

2、工作条件














2.1 工作电压：230V  50/60Hz  7.0A








2.2 环境温度：5-35℃




3 技术指标










3.1 输出压力≥100psi/6.89bar，能够完全满足多级质谱气源要求。

*3.2 氮气流速、纯度：流速范围0-35L/min 最高纯度可达99.5％。

*3.3具有双压力保护装置：当氮气发生器内部压力异常时，系统具有自我保护功能。

3.4 内置由两台进口空气压缩机集成的超空压系统。

3.5 内置两个大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命。

3.6 耐高湿环境：环境相对湿度≥70％情况下，氮气发生器仍可正常运行。

*3.7 内置消音器及隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤54dB@1m。

3.8 氮气压力露点低: ≤－40℃。

3.9 无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯。

*3.10 实际运行时间在线显示，便于维护保养。

*3.11 氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便。

3.12 配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件。

*3.13为保证售后服务质量，投标商需提供针对此项目的原厂授权。

3.14 氮气发生器生产商获得质谱公司全球供应商资格认证并提供证明文件，加2分，不提供者不加分。
4 维修质保
*4.1 所有售后工作由制造商的原厂专业的工程师负责，工程师提供专业资质。为了更好的服务客户，不接受代理商负责售后工作。

*4.2 质保期一年，无论质保期内外，响应时间不超过24小时。

