
涂料中心采购设备技术参数

	序号
	设备名称
	数量
	预算（元）
	备注

	1
	全自动数字洗刷仪
	2
	44000
	

	2
	高低温交变（湿热）试验箱
	1
	55000
	

	3
	烘箱
	2
	20000
	

	
	合计
	
	119000
	


一、全自动数字化洗刷试验仪
技术参数

1. 耐洗刷刷子（含刷架）总质量：450±5g

2. 耐湿擦洗刷架座（不含百洁布）质量：135±1g

3. 耐污渍磨头（含砝码）总质量：1500g

4. 往复行程：单程200/250/300mm/可选

5. 蠕动泵工作模式：手动/自动

6. 往复频率：20/25/30/35/37分钟（min）

7. 试板尺寸：430X150mm

8. 蠕动泵流量：0.1~20ml/min

9. 总功率：210W

10. 使用电源：85~264VAC 50/60Hz

11. 外形尺寸：570×440×350 （长×宽×高）

12. 重量（净重）：41Kg
配置要求
	序号
	附  件
	耐洗刷配置
	耐污渍配置

	
	
	
	

	1
	储液罐
	1 件
	1 件

	2
	刷子组件
	2套
	无

	3
	打磨头组件
	无
	2套

	4
	250g配重块
	无
	4件

	5
	300g配重块
	无
	2件

	6
	压框
	2件
	2件

	7
	玻璃板
	1件
	1件

	8
	说明书
	1本
	1本


二、高低温交变湿热试验箱

技术参数

1. 工作室尺寸（mm)：600*500*750（深*宽*高）

2. 温度调节范围：-40~100℃

3. 温度波动度：±0.5~±1℃

4. 升温速率：2-3℃/min

5. 降温速率：0.7℃~1.5℃/min

6. 湿度调节范围：30%~98%RH

7. 湿度波动：±3%~5％RH

8. 装机功率：3200W

附注：以上数据是在常温，且试验箱空载条件下测得。

三、干燥箱
技术参数
镜面不锈钢工作室尺寸(W*D*H)：500*600*750mm 

温度范围： RT+5-300℃        
恒温波动度：±0.5℃

温度分辨率:0.1℃              
电源电压:AC220V/50Hz

输入功率：2500W              
容积：220L

配置载物搁板:2块              
温度均匀度±2%℃

定时范围：1-9999min          
控制器：程序液晶表显示

超温声光报警

