电气中心检验设备一批项目技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热延伸试验仪 | 2 |  |
| 2 | 热延伸老化箱 | 2 |  |
| 3 | 测量显微镜 | 1 |  |
| 4 | 透水试验仪（含直流耐压机） | 1 |  |
| 5 | 氧指数 | 1 |  |
| 6 | 热变形 | 1 |  |
| 7 | 击穿电压试验仪 | 1 |  |
| 8 | QFZ型漆膜附着力测定仪 | 1 |  |
|  | 合计 | 10 |  |

1、透水试验仪（含直流耐压机），用于电线电缆产品透水试验使用，满足GB/T12706-2020标准要求。

重要参数：

水位高：1000±2mm；

横向水位：最大500mm；

水头箱连接管内径最小10mm；

注水方式：电控；

直流耐压机：用于电线电缆耐压试验。测试电压、漏电流、测试时间均为数字显示，可以直观、准确、快速、可靠地测量被测物品的击穿电压和漏电流值。

重要参数：

测试电压：0.8-2.5kV

容量：1000VA

测试精度：±5%

具有超漏报警功能

2、氧指数试验仪：用于电线电缆、电缆料氧指数试验。满足GB/T 2406.1-2008、GB/T 2406.2-2008中氧指数试验项目要求。

重要参数：

燃烧筒内径 75-100mm；

燃烧筒高 500±50mm；

氧浓度测量精确±0.5%；

在23±2℃通过燃烧筒的气流为40±2mm/s时，调节浓度精度±0.1%

点火器尾端管孔直径φ2±1mm；

火焰从出口垂直向下喷射16±4mm；

计时时间5min准确度±0.5s

3、电压击穿试验机，用于电缆料介电强度试验，满足标准GB_T 1408.1-2016要求。

重要参数：

电源容量：3KVA；

高压分级：50kV；

击穿电压：0～50kV；

击穿电压升压速率0.5kV/s、2.0kV/s；

电压测量精度（10%-100%FS）：≤2％；

升压方式：匀速升压、阶梯升压、耐压试验；

试验电极：φ25；

软件程序控制功能

4、热延伸试验仪，用于电线电缆热延伸试验，满足标准GB/T2951.21-2008要求。

重要参数：

采用可施加压力的砝码、托盘和夹具。

一次可测量3个试样

砝码：1g、2g、2g、5g、10g、20g、20g、50g、100g

5、热延伸老化箱：用于电线电缆热延伸试验中热老化箱。满足GB/T2951.21中对热延伸老化箱的要求。

重要参数：

当达到200℃后开门30秒，关门后5min内稳定到200℃

加热温度区间：100-300℃

温度均匀度：200±2℃

温度波动：±0.5℃

换气量：8-20次/小时

6、电缆料热变形装置，用于电缆料热变形试验，满足GB/T 8815-2008第6.4条款要求。

重要参数：

圆柱型压棒向下总压力 : 3.50±0.02N ；

施压棒下端直径 ：3.15±0.03mm ；

一次可进行三组试验的试样

7、测量显微镜：用于电子、电器产品测量电气间隙爬电距离试验使用。满足GB/T 16935.1-2008、GB 4943.1-2011、GB 4706.1-2005、GB 7000.1-2015、标准要求。

重要参数：

采用机器视觉原理测量，焦距可调

测量精度：不低于0.01mm

测量范围：0-40mm

8、QFZ型漆膜附着力测定仪：用于桥架产品测量漆膜附着力试验，满足QB/T1453-2003标准附着力（GB/T 1720-1979  ）要求。

采取圆圈划痕法，分七级表示涂膜附着力。

重要参数：

空载压力200g

砝码：100g、200g、500g、1000g

描绘圆形直径10.5mm

丝杠螺距1.5mm

针头采用电唱针