气相色谱仪技术参数
	序号
	设备名称
	数量
	预算（元）
	备注

	1
	气相色谱仪
	1
	250000
	国产

	
	
	
	
	

	
	合计
	1
	250000
	


1 基本要求
1.1 温度要求：5℃—35℃
1.2 湿度要求；25%—80%
1.3 电源要求：220V±10%,50Hz
1.4 功率要求：最大2000W
2 气相色谱主机
2.1 保留时间重复性＜0.008%
2.2 峰面积重复性＜1.0%
2.3 安装两个进样口
2.4 支持六个外部阀控制
2.5 所有进样口和检测器模块全部使用AFC气路控制
2.6 AFC气路控制具备环境温度压力补偿
2.7 最大可实现18个通道的AFC独立控制
2.8 提供8路独立的DC加热单元，其中3路为辅助加热单元
2.9 色谱具备智能维护跟踪与提醒，可以提示进样垫、衬管等更换时间
2.10 色谱具备数字化泄露检测
2.11 色谱前后通道可实现同步或异步独立控制、操作
3 柱温箱
3.1 柱箱尺寸：280×310×160（mm）长×高×深
★3.2 温度范围：室温+5℃—450℃
3.3 温度设定增量：0.01℃
3.4 温度控制精度: ±0.01℃
3.5 程序升温：30阶31平台以上，可程序降温
3.6 最大单阶运行时间：9999min
3.7 最大升温速率＞200℃/min
3.8 柱箱冷却降温（室温 21℃），从 450℃至50℃＜5.0min（配置增强降温装置时＜3.5min）
3.9 环境敏感度：环境温度变化10℃，柱箱温度变化＜0.1℃，快速响应环境温度0.1℃变化
3.10 安全防护：提供双路温控/监测保护机制，确保色谱使用安全性
4 进样口
★4.1 纵向压扣式毛细进样口，可实现10秒快速徒手拆卸，方便维护
4.2 具备独立的隔垫吹扫捕集阱
4.3 最高使用温度：450℃
4.4 载气控制模式：压力、流量、线速度、程序压力、程序流量、程序线速度 
4.5 程序压力/流量/线速度：最大 8阶
★4.6 AFC压力控制精度：0.001psi
4.7 AFC压力控制范围：0-100psi
4.8 最大分流比：9999:1
4.9 总流量范围：0-1000mL/min 
4.10 可选载气类型：N2、H2、He、Ar
4.11 密封性：≤5.0kPa/30min的H2泄露（H2输入压力300kPa）
4.12 气路控制具备内置标准环境压力、温度变化补偿
4.13 填充进样口具有独立隔垫吹扫流量控制及隔垫吹扫捕集阱
5 检测器
5.1氢火焰检测器（FID）
5.1.1宽量程数字化输出，提升线性范围
5.1.2最高使用温度≥450℃；
★5.1.3最低检测限：≤1.5pg C/s（正十六烷）；
5.1.4动态线性范围：＞107；
5.1.5具备灭火检测和自动再点火功能；
5.1.6 H2流路长期灭火关闭防护，更安全
6 配套设备
6.1  自动进样器
1支持单塔、双塔和大盘位自动进样器
2自动进样器位数150位
3支持前后通道同步或异步进样模式
4残留/交叉污染＜1/100000
5进样周期≤100ms
6可选配搅拌/加热/条码扫描/全盘冷却或加热功能；
7色谱软件可以反控自动进样器
2.6.2气源
1氢气发生器流量：300ml/min三级净化过滤、两级稳压；输出气体纯度：≥99.999﹪
2空气发生器流量：3L/min 两级净化过滤、两级稳压；输出气体纯度：≥99.99﹪
3氮气：99.999%高纯氮气+氮气瓶40L+减压阀
7 色谱工作站软件
7.1以“通道”为中心管理完整分析工作流；多通道一键切换，独立管理；
7.2支持同时对4 台GC的实时控制；
7.3模块式可定制化报告，支持批量谱图处理和数据分析；
7.4符合GMP“计算机系统”合规性要求；
8 配置要求
全电子流量控制型主机                            1台
电子流量控制型毛细分流进样器                    2套
氢火焰检测器                                    2套
氢气发生器                                      1台
空气发生器                                      1台
氮气（瓶+气+阀）                                1套
气体净化器                                      1套
色谱柱                                          2根
原装反控色谱工作站                              1套
备件箱                                          1套
自动进样器                                      1套
品牌电脑打印机                                  1套


