橡塑中心堆肥降解项目招标参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堆肥降解测试仪 | 1套 |  |
| 2 | 负压密封测试仪 | 1台 |  |

堆肥降解测试仪:

一、用途：

满足GB/T 19277.1-2011《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定，采用测定释放的二氧化碳方法，第一部分：通用方法>》标准要求，模拟的强烈需氧堆肥条件下，测定塑料材料最终需氧生物分解能力。

二、工作条件：

1工作电压：220V±10%，单相

2工作温度：4-35℃

3相对湿度：小于80%

三、技术参数：

★1 测试通道：18个（装样后，过程全自动化测试，无需人工操作，只需配合监测，提前完成测试的通道可以独立更换样品）；

★2固体测量容器：单个反应容器（不低于3L，带出料口、安全压力控制排气口、进出空气口，反应釜内温、湿度、流量可监控，具有可控电动搅拌。）

3 控温范围:室温～70℃；

4 控温精度:不低于±1℃；

5 湿度监控范围:10%～90%RH；

6 流量范围：自动流量控制范围：量程至少0.01-500mL/min（每个测试通道配套1套独立的流量自动监测及自动控制的流量系统，即一共18套流量控制系统，各通道独立运作，不受其余测试通道的影响）；

★7 红外二氧化碳监测: 量程至少（0～10000）ppm，精度0.5级，配套数量：18套（每个测试通道配独立的1套红外二氧化碳监测系统，确保实时读取对应通道的数据，数据不受其余通道的影响；同步配备一套独立的压力、温度，质量流量传感器分析系统）；

8 电化学氧气监测:配套数量：18套（每个测试通道单独配备1套电化学氧气监测系统，即18套电化学氧气监测系统，确保实时读取对应通道氧含量，根据情况实时自动调整通道的流量）；

9 温度监测:（-50～100）℃，精度0.2 级；

10 湿度监测：（ 0～90）%RH，精度2级；

11 压力监测：量程（-0.1～0.1）MPa，精度0.2级，配套数量：18套（每一个通道都配有一套红外传感器监测系统，同时必须单独配套一个压力监测系统）；

四、附件及配件

1 系统主机, 专用操作系统或操作控制程序，静音空气压缩机，相关配件；

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可生物降解材料测试系统（包含专用操作系统） | 1台 |
| 2 | 进气控制系统 | 1台 |
| 3 | 红外二氧化碳传感器 | 19只 |
| 4 | 电化学氧气传感器 | 18只 |
| 5 | 温度传感器 | 37只 |
| 6 | 湿度传感器 | 18只 |
| 7 | 压力传感器 | 36只 |
| 8 | 流量传感器 | 18只 |
| 9 | 流量调节阀 | 18套 |
| 10 | 单个反应釜（容积不低于3L，带出料口、安全压力控制排气口、进出空气口，反应釜内温、湿度、流量监控） | 18套 |
| 11 | 自动搅拌装置 | 18套 |
| 12 | PLC控制系统 | 1套 |
| 13 | 触摸液晶屏 | 1套 |
| 16 | 静音空气泵 | 1台 |
| 17 | 其他附件 | 1套 |
| 18 | 专用电脑（CPU八核、i7处理器、内存5GB、硬盘1TB、液晶显示器22英寸、质保期至少1年） | 1套 |
| 19 | 品牌激光打印机 | 1套 |

五、设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求；

六、保修期：2年免费质保，终身提供广泛优惠的技术支持和维修服务。在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。保修期自设备验收合格之日起计算。对保修期外服务条款及费用的收取另行协商。

七、提供第三方权威机构有效计量溯源证书

负压密封测试仪

1、用途

密封试验仪用来检测塑料包装袋、包装容器的密封状况，应用于包装、食品、药品、日化等行业。

2、执行标准

GB/T 38727-2020  6.3.5 、GB/T 15171-1994、ASTM D3078-2002（2013）

3、产品规格

真空度：0～ -90kPa

真空精度：±1%

真空保持时间：0.1～99.99h

进气压力：0.6～0.8 Mpa

压缩空气消耗量：20 L/min

真空室有效尺寸：Ø650 × 550mm

4、产品清单

1	真空罐	1个

2	真空罐（盖）1个

3	电源线

4	空气气管

5	第三方计量证书

6  空压机（空气过滤器）