原子吸收光谱仪技术指标

1. 工作条件

1.1 电源要求：​230V （+5%~-10%），50/60 Hz；5kVA。

1.2 环境温度：​+15℃～+35℃。

1.3 相对湿度：​20～80%。

2. 光学系统和检测器技术指标

2.1 光纤光学系统设计，最大化光通量以提高灵敏度和检出限

2.2 波长范围：185～900nm，计算机控制自动选择波长；

2.3 特殊的防震设计，保证仪器的坚固可靠和极佳的稳定性

2.4  4-8灯位，固定灯架，无需转动或调整灯位置，自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

2.5 检测器：全谱高灵敏度阵列式多象素点CCD固态检测器。样品光束和参比光束同时检测。

3. 石墨炉系统技术指标

3.1 石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制，独立的两路内外气保护设计，降低其他消耗，延长石墨管寿命

3.2 电源：石墨炉电源内置。

3.3 温度控制：红外探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

3.4 石墨管监测系统：可查看石墨管内部情况，方便调节石墨炉自动进样针在石墨管中的位置，可实时监控石墨管内样品注入、干燥、灰化、清洗等各阶段状态。

3.5 编程：可设置多步分析程序，每步均可按参数设置。

3.6 石墨炉自动进样器：有可换式样品盘，可放置80-150个样品和参比液，并带一个取样嘴清洗池。自动进样器由主机供电并由软件控制。

3.7 石墨炉类型：横向加热，等温平台石墨炉。减少基体效应，减少干扰，降低原子化温度。稳定温度区域控制技术保证石墨炉的快速原子化，降低干扰；40-3000℃可进行程序升温

3.8 背景校正：纵向塞曼效应背景校正，不牺牲灵敏度，提高测定复杂基体样品的结果准确性塞曼背景校正可满足185～900nm全波长范围、背景吸收；

4. 操作软件和计算机技术指标

4.1 分析软件：多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。软件操作方便、直观，

4.2 数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

4.3 校正曲线：多个标准点的各种校正曲线法供选择，可任选单标进行曲线斜率重校。

4.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能。

4.5 每一元素的测量参数自动优化并推荐最佳值，无需使用者进行估计。

4.6 数据档案管理功能，支持数据的备份、恢复、删除，支持数据的格式输出；

5. 主机随机配置及附件

5.1 主机标准附件箱：1套（包括石墨炉及自动进样器）。

5.2 循环冷却系统： 2套。

5.3 随机操作手册： 1套

5.4 原装元素灯： 8支（铅2支、镉2支、铬2支、铜1支、铝1支）

5.5 原装平台石墨管： 10支

5.6 计算机及打印机：计算机及打印机： 2.4GHz以上处理器，5G以上内存，500GB以上的硬盘空间，DVD驱动器，19英寸液晶显示屏，激光打印机

5.7 高纯氩气一瓶并带有氩气分压表2个。

5.8 稳压电源：1台（要求功率10千瓦以上）

- 售后服务及培训

6.1 培训方式：现场培训和外出培训。

现场培训：仪器安装及系统完工测试之前为技术人员进行现场指导培训，该培训包括正常操作程序与怎样处理紧急情况及操作、维护、注意事项。受训人员能够了解系统及设备得基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作与日常维护、排除一般故障。

外出培训：外出培训时间4天2人/次地点分别有：广州、上海、北京、成都，可自行选择地点和时间。

6.2 质保及维修：质保期1年，从验收合格之日起，该仪器主机及附加配件一年全机质保及免费维修，若超出质保期限，则需自费请工程师上门维修服务。