食品中心采购设备技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气发生器 | 1台 |  |
| 2 | 实验室玻璃器皿清洗机 | 1台 |  |

一、氮气发生器技术文件

专门用于前处理氮吹仪氮气气源，充分满足设备的持续、安全运行。1、工作条件

1.1工作电压：380V10%，22010%，50/60Hz，16A；

1.2温度：0-40℃

1.3湿度：30-80%

2、技术指标

2.1要求氮气发生器采用超细化中空纤维膜分离技术；

2.2输出压力≥110psi，能够完全满足氮吹仪要求；

2.3应具有3个及以上(含3个)氮气出口，每个氮气出口流速≥35L/min，纯度≥99%；

2.4气露点低：≤-40℃；

2.5无悬浮液体，无邻苯二甲酸酯，颗粒＜0.1um；

2.6满足24小时/天，365天运行要求，自动进行维护需求提示和报警，

便于维护保养；

2.7生产企业有ISO9001认证和十年以上的生产经验；

3、仪器配置与附件

3.1 组合式氮气发生器主机1台（内置高温入气型冷干机，不锈钢储气罐，高精密过滤器（空气处理量≥1.1m/min，处理精度0.01μm）；

3.2 外置无油涡旋式空气空压机1台，要求厂家授权（产气量≥400L/min，噪音≤47dB，工作压力0.65-0.85Mpa）；

3.3应配备空压机与氮气发生器及液质相连接配套气体管路相关配件、工具以及对应场所的不锈钢管道安装。

4、技术资料

4.1 应具有详细的中文操作指南，仪器维护的有关资料及质量认证书。

5、技术服务条款

5.1 应有经验丰富的维修工程师和专业技术应用支持工程师。

5.2 到货后，应免费安装，并提供现场培训。

5.3 提供两年免费保修，保修期内所更换的部件均顺延享受一年保修期。

5.4 维修服务：7×24小时响应，24小时上门服务；

二、实验室玻璃器皿清洗机（洗瓶机）

主要用于实验室容量瓶、三角瓶、移液管等的清洗、润洗、烘干工作，实现清洗工作标准化，便于进行重复验证和清洗记录保存。同一批次清洗的器皿具有很好的洁净均一性。

1、安装环境

1.1、电压220V；频率50Hz±5%；最高功率5kW，水加热功率4kW；

2.2、两种水源，自来水水压不低于0.1MPA，纯水水源可以无压力，内丝≥4分水管接口；一个排水口

2. 仪器结构

2.1 要求：外壳材质为304不锈钢，内腔材质为316L不锈钢；清洗容积≥220L；

2.2单次最多可以清洗≥450个色谱进样瓶，或≥170根移液管，或不少于100个10-250ml容量瓶；

2.3 水加热盘管隐藏在水箱内部，防止清洗过程中加热管裸露干烧的情况发生。

3. 控制系统

3.1 控制系统为微电脑芯片控制技术(非PLC系统)，≥7寸全彩色液晶触摸屏操作系统。

3.2 仪器应具有内置功能，可全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态，并在清洗完成后凤鸣提醒、面板提醒完成。

3.3 全彩触摸屏在运行时自动休眠保护和人工唤醒，面板需实时显示进水量，清洗程序、清洗阶段、时间、温度等参数。

3.4 ≥6个或以上用户端口进入并可选择多级密码权限管理，清洗数据存储100条或以上，并可通过打印机打印相关记录。

4. 循环系统

4.1 双循环泵应采用软启动变频控制，避免水泵启动瞬间水柱压力过大对玻璃器皿造成伤害，水泵调节频率循环量范围0--500L/min；

4.2 内置清洗剂分配泵2个

4.3 内置纯水增压泵 1个

4.4 内置排水泵1个

5. 管路系统

5.1 清洗篮架应具有模块化设计功能，多种选择，可组合使用。

5.2 仪器应采用顶部供水方式为清洗篮架供水，清洗栏架采用中心等分，每30°角分一根支管，12等分均匀分水，防泄压装置，能够在每次循环清洗后靠重力自动排掉清洗篮架和清洗管路中残留水，防止不对下次循环水造成污染。

5.3 清洗后器皿内部洁净度要求：参照制药领域FDA和GMP对清洁验证的要求，器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<500ppb，电导率<2us/cm，阴离子浓度<0.002mg/L，漂洗水用HPLC法紫外区三波长同测梯度洗脱洁净度报告(流动性为A相：0.1% TFA in H2O; B相：ACN)，清洗后的痕量分析实验结果，颗粒物残留≤0.000003%，提供关于清洗效果的实验报告。

6.安全保护系统：

6.1应具有智能开关门，具有电子安全锁。

6.2应具有水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护等功能。

6.3 应具有漏水实时监测保护。

6.4 应具有停水自恢复功能。

6.5 应具有清洗剂缺液后在屏幕中自动显示提醒功能。

6.6 应具有多层过滤系统：如粗过滤系统，水槽洗过系统，循环水泵、排水泵管路过滤保护等。

7.干燥系统

7.1应具有压缩风机烘干系统，应具有双重喷淋热交换系统。

9、配置要求

9.1 洗瓶机主机1台，包含控制系统、内置水循环泵和排水泵、内置式纯水增压泵、内置式清洗剂双蠕动泵、数据接口和打印机

9.2 ≥50位单层清洗篮架、一套；≥165位混合清洗篮架、一套；

9.3 强力油脂类碱性清洗剂5桶、酸性中和清洗剂5桶、5L装机洗专用

10、技术服务要求

10.1 提供两年免费保修，配有专业售后服务人员；

10.2 维修服务：7×24小时响应，24小时上门服务。