轻工中心眼镜检测设备技术参数

一、抗汗腐蚀试验箱（1台）
1、用于配装眼镜、老视成镜、太阳镜、驾驶员专用眼镜镜架抗汗腐蚀性的检验。

★2、适用于GB/T 14214眼镜架 通用要求和试验方法5.8.2要求。

3、技术参数指标要求：

★3.1自动计时，到位自动停止，不需要人看管；可同时采集数据并实时保存相应实验影像； 
3.2精密仪表控温，自动控制55℃±5℃的试验温度，温度精度0.5℃。

3.3应有观察窗，密封严密。
★3.4特制托架：一次起码同时满足放3副眼镜要求。

3.5内腔抗腐蚀性强，精致美观。

3.6玻璃柱体容器：直径：（220±20）mm；高度（100±10）mm，并可盖上；容量瓶：1L。 

3.7试样支架：玻璃或惰性塑料材料；使试样低部位离防汗液（10mm）液面距离：15mm±3mm。

★3.8一次实验持续时间≥24h。设备具有设限保护功能，用户可以自行设置保护措施和范围；任何硬件和软件的故障都不危及加载系统和人身的安全； 
★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

二、眼镜架镀层结合力试验机（1台）
1、用于配装眼镜、老视成镜、太阳镜、驾驶员专用眼镜镜架镀层牢固程度的检验。

★2、适用于GB/T 14214眼镜架 通用要求和试验方法9.6条。

3、技术参数指标要求：

3.1弯曲模具度：(120±2)°。

3.2压模弯曲圆角半径R：(15±1)mm。

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

三、眼镜架鼻梁变形试验机（1台）
1、用于配装眼镜、老视成镜、太阳镜、驾驶员专用眼镜镜架鼻梁变形性能的检验。

★2、适用于GB/T 14214眼镜架 通用要求和试验方法9.4条。

3、技术参数指标要求：

3.1试验机能不变形并不产生滑移地夹紧镜架，环状夹具的直径为25mm±2mm,由弹性材料（尼龙）制成两个接触面（E1和E2）。

3.2有一个能向下移动的加压杆，其直径为10mm±1mm,接触面为一近似半球面。

3.3夹具与加压杆间的距离应可调，加压杆能上下移动。

★3.4线性测量装置测量计的精度优于0.1mm。

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

四、镜腿疲劳试验机（1台）
1、用于配装眼镜、老视成镜、太阳镜、驾驶员专用眼镜镜架耐疲劳的检验。

★2、适用于GB/T 14214眼镜架 通用要求和试验方法9.5条。

3、技术参数指标要求：

★3.1鼻梁支撑为一顶部宽度为12mm±1mm的似圆弧的三脚架，其角度为30°±2°，并带有一片厚度为1mm±0.5mm的刚性金属簧片，夹具与鼻梁支撑间的相应位置在水平和垂直方向至少可调40mm。

3.2一个万向节头能在一循环周期（向下30mm±0.5mm，向外60mm±1.0mm，向上30mm±0.5mm）内做连续而平稳的旋转运动。

3.3旋转频率：40周/分钟。

3.4旋转次数量程：1～9999转。

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

五、眼镜架拉力试验机（1台）
1、用于配装眼镜、老视成镜、太阳镜、驾驶员专用眼镜镜架抗拉力性能的检验。

★2、适用于GB/T 14214眼镜架 通用要求和试验方法9.3条。

3、技术参数指标要求：

3.1电源：AC220V 50Hz。

3.1量程：200N；量程分辨率：0.01N。测量精度：1%。

3.2测试单位:kg，N，LB可转换。

★3.3配有金属镜架和塑料镜架两套夹具。

★3.4可同时采集数据并实时保存相应实验影像； 
★3.5具有设限保护功能，用户可以自行设置保护措施和范围；任何硬件和软件的故障都不危及加载系统和人身的安全；能实时显示加载过程中试验数据，具备历史试验数据的相关数据的显示、打印功能； 
★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

六、阻燃性试验机（1台）
1、用于配装眼镜、老视成镜、太阳镜、驾驶员专用眼镜眼镜框物料的抗燃程度，测定物料是否具有要求的阻燃性能，保障使用者的安全。

★2、适用于GB/T 14214--2003眼镜架 通用要求和试验方法第9.8条

3、技术参数指标要求：

3.1热偶：φ6*300mm。

3.2气压制动控制装置（5帕）。

3.3自动计时装置（秒、分、时）。

3.4自动控温装置和安全装置

3.5电源：AC220V 50Hz。

3.6整机功率：不低于1500W。

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

七、棱镜度仪（1台）
1、用于机动车驾驶员专用眼镜棱镜度的检验。

★2、符合QB 2659—2004机动车驾驶员专用眼镜标准中第5.1.4要求。

3、技术参数指标要求：

3.1可调光源望远镜与标记相距4.60m。

3.2光源：波峰为600nm的激光器。

3.3聚光镜：焦距40mm，成像屏半径：32mm。

3.4配有头模。

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

八、数显偏振轴位测试仪（1台）
1、该仪器是将一对偏振片切割成其偏振方向与水平方向的夹角分别为±3°，然后组成分视区偏振器的上下半面，贴合在波璃片上，组成半荫式偏振片，测量眼镜片的偏振方向，用于测定偏振镜片的轴位偏差。

★2、符合GB 10810.3、QB 2659—2004机动车驾驶员专用眼镜标准中第5.7条要求。

3、技术参数指标要求：

★3.1数显小读数：0.1°。

3.2单色光源：钠灯589.3nm。

3.3重复性：优于或等于±0.1°。

3.4偏振片偏振方向与水平方向的夹角分别为±3°。

3.5读数度盘格值：±1°。

3.6编码器3600个脉冲。

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

九、眼镜镜片透射比测试仪&均匀性测试光谱仪（1台）
1、用于测试各种类型镜片的透射比和均匀性

2、符合各标准均匀度测试要求,针对均匀染色镜和阶梯染色镜不同区域测试要求；测试区域直径：20mm、24mm、28mm、30mm、40mm。光源照射光斑5mm直径测试要求。

★3、符合标准：

国际标准：ISO8980-3/14889； 轻工标准：QB/T2457-1999、QB/T2506-2017、QB/T2659-2004；国家标准：GB 10810.3-2006
4、技术参数指标要求：

4.1波长范围：280～780nm，

4.2透射比范围：0～100%

4.3光谱分辨率：5nm

4.4波长准确度：±0.5nm

4.5积分测量时间：≤1秒

4.6透射比准确度：±2%（0~100%）

4.7透射比重复性：≤1%

4.8 Q因子示值误差：≤0.02

4.9光斑直径：5mm

4.10屈光度镜片：≤±2D,≤±4D(中心),

4.11均匀度计算波段：380~780nm

4.12均匀度测试区域直径：10mm~45mm

4.13电压功率：AC 210~240V50/60Hz,300VA

5、出厂时提供该仪器第三方校准报告。

★6、为保证测试的便捷性、稳定性和保护试验数据、设备的系统管理软件可进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、故障提示等；当系统更换时，可对系统进行数据差异拷贝，传系统时只传送差异数据，无增量拷贝增量基准点限制；
★7、提供技术证明文件及仪器图片加盖生产厂家公章（原件）。

十、镜片冲击试验机（1台）
1、用于太阳镜、驾驶员专用眼镜、眼镜镜片等抗冲击性能的检验，可同时实现眼镜产品的落锥测试和落球测试。

★2、符合QB 2659-2004第6.5条、QB/T 2506-2017第6.9条标准要求。

3、技术参数指标要求：

3.1测试高度：1.27M/1.3M。

3.2钢珠：16g、44g、25.4mm/67±1g可选。

3.3钢锥：500g。

3.4人头模型：标配成人头模一个，多个头模可选配。

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

十一、镜片磨擦试验机（1台）
1、用于检测镜片的表面质量，要求以钢丝绒或铅笔依据有关标准摩擦镜片表面，观察镜片的耐摩擦程度。

★2、符合QB/T 2506-2017、GB 10810.5-2012的标准要求。

3、技术参数指标要求：

3.1钢丝绒：日制000#钢丝绒。

3.2压模：直径40mm。

3.3摩擦频率：100次/min（可调）。

3.4测试距离：103±0.87mm（可调）。

3.5砝码：750±15g。

3.6电源：交流电AC220V 50Hz。

十二、V棱镜折射仪（1台）
★1、能对透明或半透明固体或液体物质的折射率，平均色散、部分色散（即能测定706.5nm、656.3nm、589.3nm、546.1nm、486.1nm、435.8nm、434.1nm和404.7nm等八种常用波长的折射率）和糖溶液的质量分数（Brix）进行快速精确地测定的仪。

★2、符合QB/T 2506-2017的标准要求。

3、技术参数指标要求：

3.1测量规格：对固体    1.3～1.95

              液体     1.3～1.70

3.2测量分辨率（ ）： 1×10-6
★3.3测量准确度：5×10-5
3.4蔗糖质量分数（锤度Brix）显示范围：0～100%

3.5测量示值误差（锤度Brix）：±0.1%

3.6测量分辨率（锤度Brix）：0.01%

3.7温度显示范围：0～50℃

★3.8仪器可以实时采集数据并实时保存相应实验影像。
★3.9能实时显示加载过程中试验数据，具备历史试验数据的相关数据的显示、打印功能； 
★3.10提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章。

十三、眼镜抗辐射试验机（1台）
1、用于眼镜镜片的耐光辐照性能的检验。

★2、符合QB/T 2506—2017第6.7条的标准要求。

3、技术参数指标要求：

3.1使用 450W氙灯，稳定电流（25.0±0.2）A，满足试验对氙灯辐照装置的要求。

3.2使用270高透光率玻璃滤光，可以截止小于270nm波长的光透过。

3.3灯的中心轴到样品最近点的距离应为（300±10）mm。

3.4一次可放5付以上眼镜，10-20支镜片e在试样表面附近的空气温度应为(28±5)°C。

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

十四、光电雾度计（1台）
★符合标准: ISO 14782，GB/T 2410
技术参数指标要求：

1、照明方式：透射：0/D（平行光照明，漫反射接收）

2、积分球尺寸：Φ154mm

3、照明光源：400-700nm组合LED光源，5年大于300万次测量。

4、透过率测定范围：0-100%

5、测量口径：Φ20mm/Φ15mm/Φ8mm/Φ4mm(选择单一口径)

6、雾度分辨率：0.1单位

7、雾度重复性：Φ20mm口径,小于 0.15以内（仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度约为30的标准雾度片30次标准偏值）

8、台间差：Φ20mm口径,小于0.4以内（仪器预热校正后,以间隔5s测试雾度标准雾度片与基准数值的标准偏差）

9、显示屏：电容触摸屏

10、存储数据：标样1000条，试样10000条

11、存储温度范围：-20~50℃（-4~122°F）

12、供电方式：直流24V,3A电源适配器供电

13、配置大尺寸触摸操作屏，操作简单方便，采用PD阵列探测器，满足CIE V(λ)2度视觉响应可实现高精度和可重复的透射率和雾度测量。USB数据输出装置，可与实验室系统对接。

14、独立光源探测器和温度传感器，时刻监控光源和环境变化，确保测试数据可靠

15、开放测量区域，可竖立、卧式测试，适应更多被测样品

16、提供强大的雾度、透光率测量分析软件，将用户的管理在PC电脑端数据化，比较雾度、透光率差别，生成测试报告表格，方便客户定制化和管理工作。

★17、提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）。

十五、眼镜应力测试仪（1台）
1、用于眼镜镜片（包括非处方镜片、光学镜片和太阳镜片）的装配质量的检验，观察其在装配后所受到的应力是否均匀和超标，以免镜片崩边、断裂、破坏等情况。

★2、符合GB/T2410、ISO/DIS12870、GB13511-1999、QB2506-2001、QB2659-2004标准要求。

3、技术参数

3.1本设备可测试之产品种类：太阳眼镜、运动眼镜、工业安全眼镜、保护镜、光学镜片。

3.2测试之产品材料：PC、压克力、玻璃、树酯。

3.3测试之产品尺寸为一般眼镜的宽度范围。

3.4电源：220V  AC，功率100W

★4提供生产厂家技术证明文件加盖生产厂家公章（原件）

注：★参数为必须满足参数，有一项不满足按无效投标处理。

