高压灭菌器和生化培养箱技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸汽灭菌器 | 1台 |  |
| 2 | 生化培养箱 | 3台 |  |

一、高压灭菌器的参数要求

- 由于准备放置灭菌器的通风橱在实验室建造时已经预置好，根据通风橱的尺寸大小要求，灭菌器外形左右长需小于930mm，前后宽应小于630mm。

- 容量:≥54L，立式结构。

- 液晶显示。

4.灭菌腔材料:SUS304不锈钢。

5.开关盖方式：一键解锁，上掀开盖，轻压腔盖，感应锁盖。

6．时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，融化时间:1-6000分钟。

7.温度和压力: 最高灭菌温度≥138℃；设计压力：≥0.35Mpa，安全阀起跳压力≥0.31Mpa 。

8.排气阀可自动脉冲式排气，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。

9.配冷却风扇。

10.提供不锈钢提篮4个,使用说明书。

11.提供安全装置：具有连锁装置，闭盖检查系统，冷却锁，缺水双重保护（干烧保护+水位传感器报警），过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序，漏电保护、过流与短路保护，防烫保护等。

二、生化培养箱的参数要求

- 培养箱容积大小为360L。

- 由于进出门口所限，培养箱的长宽不应大于830mm，高度不应超过2050mm。

- 电源电压：AC220V，50HZ。

- 温度精确度：≤±0.1℃at37℃。

- 温度波动度：≤±0.5℃。

- 温度均匀度：±1℃at37℃。

- 不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，双门结构，玻璃观察窗，箱内温度和环境温度相差较大时，也能清楚的观察箱内物品，不锈钢抛光搁板，搁板支架可随意调节。

- 智能制冷无霜运行技术，具有自我检测的压缩机起闭控制程序，噪声小，温度波动小。

- 全方位立体加热技术，保证工作室温度的均一性，箱内应装有独立控制的照明灯，可清晰观察箱内物品。

- 具有定时开机、定时关闭、定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能；定时时间不少于99小时。

- 控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。

- 提供不少于3层搁板。