刀式研磨仪

1.工作原理：刀式研磨仪的研磨系统在电子系统的精确控制下，位于研磨杯底部中心位置的转刀进行高速旋转，产生的切割力将样品进行粉碎。刀式研磨仪对含水 含油 含脂的样品进行有效的均质化处理。

2、工作条件

2.1工作温度：＋5℃～40℃

2.2 工作环境湿度不高于80%

3、主要技术指标

3.1进样尺寸：10-50mm

3.2最终出样尺寸：约300um（根据样品性质而定）

3.3最大样品处理量：≥700ml

*3.4转刀转速：1000rpm-15000rpm，可对不同种类样品进行精准研磨。另外应满足干磨、湿磨和低温研磨等特殊样品制备要求

*3.5研磨时间设置：1s-5min

3.6 转刀满足需求：不锈钢制、防重金属污染型、钛制

3.7 转刀：2叶片刀头，

3.8转刀，研磨容器均应采用插拔设计，操作简便。且所有研磨套件均可高温高压灭菌处理，保证了实验安全性。

*3.9储存参数：4组、9组可选；4组数据联动运行。大尺寸液晶触摸显示屏，一键式操作，快捷方便。可设置定速，正转，反转编配程度运行。

3.10 工业级电机，功率1100W，保障设备长期高效稳定运转。

4.仪器配置

4.1研磨仪主机1台

4.2聚碳酸酯研杯2个

4.3不锈钢容器1个

4.4 PP材质标准顶盖3个

4.5带溢流渠重力顶盖1个

4.6不锈钢锯齿转刀1个

4.7钛制转刀2个

5.售后服务

5.1从验收合格之日起，至少提供两年整机质保，质保期内所有服务及配件全部免费，仪器终身维修。

5.2卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为至少两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。