
台式高速冷冻离心机 
1、工作条件
1.1工作温度：＋5℃～40℃ 
2.2 工作环境湿度不高于80%

2.3 220V(±10%)，50Hz(±1)电源条件下；
2、主要技术指标
*2.1 最高转速：≥18000 rpm；转速范围：300～18000 rpm，最小相对离心加速度不低于100xg，步长不超过50xg。
*2.2容量范围：转子1：50mL尖底螺旋盖离心管不少于6位；转子2： 1.5mL/2mL尖底离心管不少于24位；转子3(或卡扣)：10mL/15mL尖底离心管不少于10位。

*2.3 最大离心力(xg)：≥28000xg

2.4 时间控制范围：0～100h

2.5 噪音(dBA)：< 58dB(A)（最大转速时）

*2.6温控范围：-20 ℃～40 ℃，具有预先制冷功能；温度控制精度：±2℃。
*2.7 应具有转头快速自锁功能，无需工具安装，节省更换转头所需时间，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患。
*2.8 转头自动识别功能
2.9具有非接触不平衡保护，检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较，可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行。对不同转速下真正的不平衡保护。

2.10离心机尺寸：长75cm以内，宽65cm以内，高40cm以内。

3、基本配置

3.1主机1台
3.2角转子3个，卡扣10个

①角转子6×50mL(尖底螺旋盖离心管) 1个，最高转速15000rpm，最大离心力≥25000xg；
②角转子24×1.5mL/2mL(尖底离心管) 1个，最高转速15000rpm，最大离心力≥21000xg；
③角转子10×10mL(离心管)1个，最高转速18000rpm，最大离心力≥28000xg；
④15mL尖底卡扣10个。
维护及保修

4.1卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为至少两名仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。

4.2从验收合格之日起，至少提供一年整机质保，质保期内所有服务及配件全部免费，仪器终身维修。
PAGE  
2

