一、电子万能材料试验机机技术参数

一、整体要求：满足木材、塑料材料等的力学实验。符合标准：GB/T 16491-1996电子万能试验机；符合方法标准：GB/T 228、GB/T 14452、GB/T 7314。

二、硬件技术要求

1载荷能力： 10KN

*2机架型式：台式并带预应力的双立柱滚珠丝杠和导杠结构

*3机架结构：主机左下方为应急开关，右下方为操作控制面板（即可单独控制试验机、也可通过电脑软件联机控制试验机）（提供仪器照片）

*4载荷测量精度：从20N到10KN范围内，精度保证为示值的+/-0.5％（提供质量监督部门提供的证明文件）

*5试验速度： 0.001－1000mm/min（提供软件截图、并加盖制造厂商印章）

*6返回速度：1500mm/min（提供软件截图、并加盖制造厂商印章）

*7速度控制精度：设定速度的+/-0.1％

*8位移精度：指示值的+/-0.1％或者+/-0.01mm两者取大

*9最大试验空间：≥1200mm（工作台到传感器）、有效拉伸空间≥750mm

*10试验机重量：≤90kg

*11触摸载荷检测功能（提供功能演示视频）

12横梁位移具备微调、快速调节功能（提供功能截图）

三、软件技术要求：

1简体中文版。

2高级导航系统及学习功能：软件要求具有“导航功能”并在导航区域显示帮助使用这个功能的“学习功能”

3一键实现试验方法的快速搜索及直接执行连续的试验:软件具有“搜索与预览功能” 快速找到必要的方法或试验文件，将频繁使用的方法注册到[快速方法]列表中，一键选择或通过“时间表功能”自动选择方法可连续执行试验

*4极高速度多通道采样功能：数据采样间隔有时间间隔、载荷间隔、位移间隔三种类型能够选择，试验中同样可以改变。多通道同步采集频率为1000Hz。

5柔性操作包括再分析、改变顺序、增加样品等：试验结果能够通过再分析改变。一批试验后能够再增加试验。 样品的顺序能够改变。能够执行多批试验。多个试验文件能够选择与组合进行统计再分析

6破断检测：样品破断自动检测，当检测到破断以后试验机动作停止或返回到初始位置

7系统单位可设置为国际单位、公制单位或英制单位，试验条件和试验结果单位可设置不一致，并可自动相互转换

*8数据处理多元化，满足多峰曲线多种类型分析：定载荷、定伸长率、断裂伸长率、脱断强力等

9数据统计：平均、标准差、最大、最小、中值、变动系数、不匀率

10预张力可控并实时显示，保证数据精度和稳定性

11软件窗口化设计，功能结构模块化，分布式试验方案设计；

*12允许用户对任意数据源进行绘图；软件可同时采集数据并实时保存相应实验影像。方便事后分析现场数据和实验情况。提供演示视频，投标文件中提供截图并加盖制造商公章；

*13软件开放性好，支持多种方式的数据导出至EXCEL、TXT等。软件具有活动报告功能，生成的报告可在WORD中实现曲线缩放、光标读取等功能；提供演示视频，投标文件中提供截图并加盖制造商公章；

*14支持用户设置个性化曲线图显示。包括：数字表、棒图、记录仪、XY记录仪、FFT视图、倍频程、2D视图、3D视图、仪表盘视图、绘图仪视图、表格视图、公里标视图，视图可同时显示最多16通道采集的数据及曲线；提供演示视频，投标文件中提供截图并加盖制造商公章。

*四、配置要求：

1主机1台

2中文软件1套

3 10KN进口拉压双向负荷传感器（一个传感器完成拉伸压缩试验、传感器品牌必须标明）1套

4 10KN扳把式楔型夹具（平钳口：0-7、7-14、14-21、V型钳口：φ4-φ9、φ9-φ14）1套

5 10KN压缩夹具 1套

*6数据处理系统（CPU：i5及以上、8G内存、1T硬盘、DVD光驱、＞21.5寸液晶显示器）1台

7试验机专用测试试验台。

五、技术资料及服务：

1技术资料：提供完整的中文技术资料1套，包括操作、维修手册，软件手册。

2安装和培训：制造商负责对设备进行安装，同时对操作人员进行免费的技术培训。

3终身免费提供软件升级，以成本价提供备品备件。

六、质量保证及服务要求：

1质量保证期为签署验收书日起算12个月。

2质量保证期内出现非甲方责任损坏一律由厂家免费维修或更换。

3在质量保证期内，如果设备因质量原因造成停用，厂家应在7天内使其恢复，所有费用由厂家承担；凡维修停机时间超过7天，保修期将按维修停机的时间顺延。

注：1提供制造商授权证明文件

*2提供制造商售后服务承诺

*3号不允许有偏差，否则不推荐为中标人

二、盐雾试验箱技术参数

1满足标准

设备符合GB10587《盐雾试验箱技术条件》，可按 GB2423.17-93《电工电子产品基本试验规程试验Ka：盐雾试验方法》、GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验盐雾试验和QB/T3826金属镀层耐腐蚀试验(NSS)法进行实验操作。

2 用途：

试验箱可以在盐雾、热风干燥、湿润、低温或组合条件下任意顺序循环进行试验。设备由盐雾箱试验系统和温湿度环境控制装置总成为一体式高低温可程式复合盐雾试验箱，在兼顾常规的盐雾试验的同时，也可满足在该设备温湿度覆盖范围的其它任务试验。

3 技术参数

3.1 试验箱要求

3.1.1 内箱容积：箱内容积不低于600L（不含盖）

3.1.2 外形尺寸：≤3250mm*1400mm*1650mm（W*D*H）暂定（可根据场地做适当调整）

*3.1.3 箱体：＞99.6%钛材料钣金；箱盖： 采用SUS 316 不锈钢；造型角度：100º～120º 顶盖，箱体开口处四周设计有凹陷积液槽，防止箱盖打开时凝结水外漏

3.1.4 开门（盖）方式：使用助力气缸人工开启箱盖

3.1.5 脚轮：设备底部设置有万向福马轮，4个； 脚轮承重：大于设备所承载最大负荷3倍

3.1.6 温度传感器：防腐蚀铂金电阻 PT100Ω/MV

*3.1.7喷雾系统：塔式喷雾系统，高级石英玻璃，长时间工作无结晶，雾粒均匀分布

喷雾方式：连续、周期任选 ，两极进气减压，确保喷雾气压稳定。喷雾塔顶锥形分散器，具有盐雾导向和调节盐雾均匀性及其沉降量。沉降量：1-2ml/80cm²/h

3.1.8. 除雾方式：通过空气挤压排雾

3.1.9盐液收集：配有标准漏斗和标准计量筒

3.1.10.排水接口：设置箱体后部，方便试验结束后排出试验用水

3.1.11.盐水箱：外置大容量氯化钠溶液储存箱，PVC 材质 水位控制采用机械式浮球水阀，杜绝电子式误动作； 供湿水采用自动补水系统，适合机器长时间连续运载

*3.1.12.饱和压力桶：材料 SUS 316 不锈钢制作而成，外表经电解处理，耐腐蚀性优异，温度控制范围：37℃～70℃； 温度均匀度：≤±2℃ ；温度波动度：≤±0.5℃。

3.1.13.控制柜：位于试验箱右侧，面板为斜面位置，立式操作

3.1.14.样品架：圆棒、V 型样品架各一付，＞99.6%钛材料钣金制作。含1个镂空托和6个试板架以及式样架支撑，结构确保试验样品与试验箱垂直平面成 15～30°角。

*3.1.15试验箱温湿度：温度控制范围：20℃～+80℃ ；传感器类型：工业铂电阻 pt100（干球温度、耐腐蚀处理）； 测量精度：±0.2℃ ；控温偏差：±1℃ ；温度均匀性：±2℃；温度场改变时 PID 由 PLC 控制单元发送，多段的 PID 参数无需人工修改自行根据 SV 值发送。 试验箱内湿度： 湿度控制范围：30%～98%（可调，见湿度包络图）；传感器类型：工业铂电阻 pt100（湿球温度、耐腐蚀处理） ；传感器测量精度：±0.2℃； 控制偏差：+3%RH、-2%RH 。

3.2 控制系统装置

*采用高精度进口触摸屏温湿度专用智能控制器，实现对温度，湿度，干燥的有效控制。人机界面友好，测试前可设置介质温度、选择工位、供电电压及被测件控制模式，并在测试过程 中实时记录被测件进口压力、压差、介质温度、环境箱温度、被测件运行参数、电压、电流、功率等。设备控制部分采用 PLC,测点精控采用 PID 调节仪，热平衡方式采用SCR 模拟量调功平衡，多组电磁阀定冷量平衡分配，动作过程由 PLC 程序完成。

试验时间：0—9999H、M 可调，装备有设备运行时间控制器，在运行时间累结完后自动关机。可程式步骤：1～99 步。

3.2.1温湿度环境装置：外装框架材料：SUS 316 不锈钢钣金加工制作；内部散热机构：工程塑料（PPS）； 换热方式：空气强制循环换热；送风方式：高静压多翼离心风机风管强制送/回风 。

3.2.1.1压缩机：半封闭低温压缩机，国际知名品牌，容量：3.0HP 1 台，制冷：R-404a 绿色环保制冷剂。

3.2.2冷凝器：高效清水翅片试风冷凝器

3.2.3蒸发器：防腐蚀钛合金蒸发盘管式

3.2.4 冷冻系统零部件：电磁阀，干燥过滤器，膨胀等冷冻组件配置品牌为国际知名品牌。

3.2.5 散热循环风机：多翼式离心风机 数量：2 个

3.2.6. 加热装置： 加热方式：空气电加热 ，防腐蚀钛合金管电加热

3.2.7. 加湿装置：蒸汽式电加湿器 ，除湿方式：制冷系统露点除湿法，加热器类型：防腐蚀钛合金管电加热； 调节方式：BTC 平衡调节。

3.2.8温湿度控制方式：温度：干球温度冷热流BTC 平衡控制；加热方式：钛合金管空气电加热；湿度：湿球温度饱和蒸汽调节控制

3.3 保护报警系统

*完善的保护功能(缺水，超湿，过载等)并装置有声讯，报警，停机功能。对喷雾用压缩空气进行饱和处理，确保试验环境条件稳定，防止喷嘴阻塞。

3.3.1 制冷系统高/低压报警 ；2 压缩机、水泵过载报警；3 过流报警 ；4 温度偏差预警

5 液位报警；6 温度超限报警

3.3.2 保护系统：1.低水位时，自动切断电源装置。2.超温时，自动切断加热器电源装置。 3.加热器超温保护开关 4.压缩机过载过热 5.压缩机高低压保护 6.系统过电流保护装置7.控制器自诊定故障并显示

3.4 其它

配备气源

5安装、调试：

指导客户安装产品、调试产品，并负责技术指导，提供基础图、产品尺寸、重量等给客户。

6 售后服务：

免费培训操作员；终身提供相关服务；免费提供升级软件；

*7生产商要求：

7.1制造商需具备ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证并加盖制造商公章；

7.2制造商需具备CE认证并加盖制造商公章；制造商需具备SGS或其他机构认证校准证书并加盖制造商公章；

7.3提供制造商售后服务承诺书。