气体自动进样系统 技术参数

技术要求：

适用于与气相色谱仪联用，可以自动批量导入采样袋中的样品，无需进行样品二次转移，从而实现无人值守的自动进样工作。极大地降低了人工成本，提高了工作效率，减少了人为操作带来的误差。 所有管路均采用硅烷化处理且传输线全程伴热，尽可能减小因管路吸附造成的分析误差。

技术指标
      1、方式：可以同步启动色谱和数据工作站

      2、主机功能：可与市售任何品牌热脱附仪、超低温预处理仪、气相色谱仪或其他分析设备兼容，实现自动进样，连续自动运行，

      3、软件功能：可以同步启动色谱和数据工作站，如采样地址，时间，采样人员，分析人员等。数据存储与读取，确保实验记录和样品附属信息都一一对应的保存和读取。实时显示运行进度，并提示样品运行所需时间。

      4、样品位数：30位  (可预留30位，以后升级到60位)

      5、进样方式：双通道或单通道定量环进样。

      6、配套的采样装置：气袋或注射器在线保温进样。

      7、进样体积：1ml样品定量管或其它体积可选。

      8、进样系统具备管路反吹功能，反吹气体必须从连接气袋的接口流出，来达到冲洗进样口以及其连接管路的目的。

      9、自动配制标准曲线功能模块：自动进样器提供自动稀释标气并进样功能模块，全自动化完成标准气体的配制工作。（需提供有效证明材料）

      10、气体取样阀、样品选择阀等所有阀系统必须电子驱动控制，不接受气动阀。

      11、定量环填充采用负压模式，样品流经定量环的过程中必须通过质量流量计控制采样流速，控制范围：5%-100% F.S.，控制精度：1.5%F.S，作为仪器验收指标。

      12、压力平衡功能，样品环填充样品完成后，两端管路先接通大气压，管路内气体压力平衡稳定一段时间后，再通过阀体切换进样，要求负压进样必须具备此项功能，正压进样非必需。

      13、管路材料：气体流路采用表面惰性化处理，实现活性化合物的定量输送，防腐蚀，防吸附

      14、采样泵：最大采样速度，0.7立方米/小时；可达真空度75托。

      15、进样精度：注射器进样RSD<4%，气袋进样RSD<2%，作为仪器验收指标。

      16、数据接口：USB接口

      17、配置清单

        1、全自动气体进样器主机 1 台

        2、质量流量计：数量1个。

        3、数据线：1个。

        4、电源线：2个。

        5、气体过滤头：1包（100只）。

        6、启动工具包1个。

        7、气袋、注射器各5包。

