3D面积、体积测试仪

一、主要用途：

主要用于检测食品接触材料面积、体积，满足食品接触材料产品总迁移量、特定迁移量等产品表面积的测定，并且要可测中大异性复杂样品，满足《GB 5009.156-2016 食品接触材料及制品迁移试验预处理方法通则》、《GB 31604.1-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则》等标准要求。

二、工作条件

1.电力要求：220V～240V，单相，50Hz/60Hz

2.工作温度：室温

3.相对湿度：20%～80%

三、技术要求：

3.1 主机技术参数

3.1.应可对不同形状的制品进行任意区域面积、体积、距离进行快速测量，可自动计算物体面积、体积等以上参数，应配备快速测量配件。

3.1.2为降低受环境中光线、灰尘等因素干扰影响，确保测试数据稳定性，主机设备须为密闭箱式结构。

3.1.3 高精度工业相机：不低于500万像素2448（H）×2048（V）

3.1.4 工业镜头：f=16mm

3.1.5 光栅发生器分辨率：1280×768分辨率或者更优

3.1.6 校准版精度：0.001mm

3.1.7 面积测量精度：±3%，体积测量精度：±5%.

3.1.8 面积测量范围:  1×1×1（mm）～330×300×250（mm）。

3.1.9 应一次性可测量多个小样品，以及适合测量异形曲面的物件，可批量处理计算样品面积。

3.1.10系统应自带软件，并提供数据处理功能。系统自带软件可对多个测量对象进行分别处理，并可对任意对象的单独显示及编辑；对单一对象多个测量面，可自动统计整体的测量面积。

3.1.11系统软件功能应可以对容器等物体的内壁面积测量，对任意液位所在区域的面积测量。应可对多个测量对象，应自动输出样品面积统计计算结果。

3.1.12  应可外接打印机实现测量报告的打印输出。对任一测量对象，可1:1等比例打印测量对象，且打印报告可编辑，支持一批样品批次导出数据报告。

3.1.13 应可外接条形码阅读器，实现对样品条码的快速扫描输入。

3.1.14 本类型设备在国内同类质检行业用户数量不少于10家，并提供合同或中标通知书扫描件，原件备查。

3.2  附件快速扫描装置技术参数

3.2.1可测中大、异型、复杂样品，快速测量可测量300mm-4000mm物体面积。

3.2.2面积测量范围：不低于3000x3000x2500（mm）

3.2.3面积测试精度：±5%、 体积测试精度：±5%

3.2.4扫描精度：精细模式0.05mm，快速模式0.1mm

3.2.5扫描速度：精细模式100000点/秒，快速模式150000点/秒

3.2.6 相机：不低于131万像素，不低于分辨率 1280×1024分辨率。

3.2.7 系统应自带软件，并提供数据处理功能。系统自带软件可对多个测量对象进行分别处理，并可对任意对象的单独显示及编辑；对单一对象多个测量面，可自动统计整体的测量面积、体积。

3.2.8应可外接打印机实现测量报告的打印输出。对任一测量对象，可1:1等比例打印测量对象，且打印报告可编辑，支持一批样品批次导出数据报告。

3.2.9与主机相同，可外接条码阅读器，实现对样品条码的快速扫描输入。

四、配置要求：

4.1 设备主机一台(附计量证书）

4.2 快速扫描装置一套(附计量证书）

4.3  智能控制软件系统1套

4.4 标识点1套

4.4 反差增强剂24瓶

4.5 数字加密狗1个

4.6 校准板一个(附计量证书）

4.7  高性能台式电脑1套 （I7处理器、内存16G、1T硬盘、Microsoft Windows 10 操作系统、22” 液晶显示器）。

4.8  激光彩色打印机1台（支持纸张尺寸A4；端口USB；以太网；WiFi端口；黑白模式最佳打印分辨率 1200*600dpi以上；彩色模式最佳打印分辨率600*600dpi 以上）。

五、售后服务

5.1仪器制造厂商在国内设有正维修站及零备件库。有专门负责的经验丰富的维修工程师，在国内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

5.2设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求；安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

5.3仪器在安装、调试通过后1年的免费保修期；终身免费维护。在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。保修期自设备验收合格之日起计算。

5.4仪器生产厂商在中国境内设有专业的培训中心，为用户提供免费外部培训（5人次/3天/1套，培训中心）。

5.5  附第三方权威机构计量证书