附表一：空气净化功能涂覆材料环境试验舱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、设备用途：用于空气净化功能材料对甲醛、甲苯、VOC等污染物质的净化效率及净化持久性的检测，符合标准JC/T 1074-2021《室内空气净化功能涂覆材料净化性能》、JC/T 2177-2021《硅藻泥装饰壁材》的使用要求。 |
| ★ | 2 | ★2.1试验舱容积：1m3； |
| ★ | 3 | ★2.2试验舱内壁尺寸：1250mm×800mm×1000mm； |
|  | 4 | 2.3试验舱材质：采用不产生、不吸附甲醛和甲苯的304不锈钢（镜面抛光）整体焊接，内壁外观应平整光滑，色泽均匀，不得有露底、起层、鼓泡、划痕，所有的边、角均制成一定弧度，可用水洗清洁，不锈钢板厚度不小于1.5mm，内壁板之间的搭接处采用无缝焊接，焊接处及周围抛光、无变形，焊接后不残留甲醛和甲苯，使用的焊接材料、密封材料和其它与测试舱内空气接触的器件，应不产生、不吸附甲醛和甲苯，对检测无干扰 ； |
|  | 5 | 2.4门密封结构：聚四氟包覆弹性体结构，舱内防积聚、沉降的圆弧或斜角设计； |
|  | 6 | 2.5具有2个送气口，带阀门，位于试验舱侧面，两个送气口间距不小于20cm；具有2个采气口，带阀门，位于试验舱送气口侧面的对面，两个采气口间距不小于20cm； |
|  | 7 | 2.6可见光源：试验舱顶部中心位置安装有1只16W的LED灯，色温6500K白光，在各样板中心位置的照度的算术平均值在1000Lx～1200Lx范围内； |
|  | 8 | 2.7紫外光源：20W紫外灯1支，波长365nm，在各样板中心位置的辐照度的算术平均值在50μm/cm2～60μm/cm2范围内； |
|  | 9 | 2.8搅拌风扇：半径7cm～10cm，三叶，转速≥5r/s，转速可调，表面不会吸附甲醛、甲苯； |
|  | 10 | 2.9样板架：提供4个样板架，304不锈钢材质，样板与试验舱内侧面成20°～40°，样板距离舱底部300mm； |
| ▲ | 11 | ▲2.10试验舱温度范围：20℃～30℃，调节精度： 0.1℃，温度偏差：±1.0℃，温度波动度：±1.0℃，温度均匀度：≤2.0℃； |
| ▲ | 12 | ▲2.11试验舱湿度范围：40%～70%，调节精度：0.1%，湿度偏差：±3.0%，湿度波动度：±3.0%，湿度均匀度：≤7.0%； |
| ▲ | 13 | ▲2.12本底浓度要求：甲醛浓度小于0.01mg/m3，甲苯浓度小于0.01mg/m3； |
|  | 14 | 2.13试验舱气密性：加压1kPa，舱内空气泄漏率VL≤0.5%×舱容/min； |
| ▲ | 15 | ▲2.14单个试验舱的目标污染物浓度衰减要求：24小时甲醛衰减率RC≤20%，24小时甲苯衰减率RC6≤20%； |
|  | 16 | 2.15任意两个试验舱内目标污染物浓度的标准差σ要求：标准差最大值σmax≤0.1mg/m3； |
|  | 17 | 2.16气体发生器：气体泵流量3L/min～4L/min，汽化温度50℃～60℃，气体发生室体积＜200cm3（气体发生器的气体发生室与试验舱形成闭合回路）； |
| ▲ | 18 | ▲2.17具备洁净空气置换装置和洁净空气处理系统连接口； |
|  | 19 | 2.18控制系统：采用高分辨率智能触摸屏控制器，一体化工控机，可以通过触摸屏来设置试验箱温度、湿度、工作时间、气体流量等参数。运行过程中的温度、湿度等参数可进行实时监控和数据储存，试验过程中各参数的历史数据、历史曲线可实时查询查看，也可以通过移动储存设备下载保存至电脑进行数据分析、编辑和查看存档； |
|  | 20 | 2.19制冷系统：采用半导体电子制冷或其他制冷方式,要求节能低耗； |
|  | 21 | 2.20具有安全保护系统，包括：①制冷系统高压保护、过流保护；②加热器超温保护；③电机过流保护；④缺水保护；⑤空气泵过热、过流、超压保护；⑥电源欠相、相序保护；⑦电源过流、短路保护； |
|  | 22 | 2.21噪声控制：正常运行条件下，噪声低于65Db。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |