低本底多道γ能谱仪

技术参数：

1．可测能量范围：20KeV～10MeV。

2．能量分辨率：≤7.0%（137CS）。

3．铅室测量本底≤180cpm，稳定性：24h峰位漂移≤1%。

4．对样品测量过程中，自动确定测量时间，减少人为判定测量时间的不确定性。

5．样品中226Ra  232Th  40K放射性比活度之和大于37Bq/㎏时，本仪器的测量扩展总不确定度不大于10%。

6．多道分析器：4096道。

7．分析核素种类：226Ra、232Th、40K。

8.采用核脉冲峰值采样装置，具有快速脉冲整形滤波技术，可有效的实现峰值电压采集，减小系统时间。

9.自动寻峰，断点续采，掉电谱线自动保存。
仪器配置：

1．标准铅室一套，带复合内衬及铅室支架(五层分体式全新结构铅室，探测器晶体加厚保护（铅当量厚度160mm),铅室厚度100mm，内径220mm，外径440mm。
2．γ能谱仪主机一台。

3．与γ能谱仪主机相匹配高灵敏度射线探测器一支。

4. 镭、钍、钾标准源各一枚（带校准证书）
5．放射性标准样品盒为聚乙烯材质尺寸与铅室配套，数量≥20个

6．电脑一台 CPU: i5-10400 内存:8G硬盘: 1T 显卡:集成显卡 显示器 21.5寸和激光打印机。

7.制样机一台，要求容量≥1kg，装料粒度≤26mm,出料粒度≤0.16mm，料钵材质为高锰钢
