二氧化硫测定仪（含氮气发生器）技术参数

一、技术参数

仪器原理设计需符合《GB5009.34-2022  食品中二氧化硫的测定》中的第一法：酸碱滴定法。

二氧化硫测定仪包括以下部分：主机、加热单元、冷凝管单元、氮气控制及自动加酸模块、接收单元及其他单元。

- ★1、加热单元：（不少于7路加热单元）

1.1 加热装置应采用碗式形状的远红外陶瓷器皿（须提供相关证明文件），热辐射效率高、功耗小，均可单孔单控；

1.2 加热腔需经过耐酸碱腐蚀材料处理，可盛放不小于1000ml的圆底烧瓶；

2、控制单元：

★ 2.1 控制单元需设计有不小于7英寸的液晶触摸屏，与主机为镶嵌结构，非外置式平板电脑等；

2.2 触摸屏可设定各路加热单元的功率0-500W及设定工作时间倒计时0-200min，加热时间到设定时间仪器可自动停止加热；

3、冷凝管单元：

3.1 仪器需设计有不少于7路的回流冷凝管，符合《GB5009.34-2022  食品中二氧化硫的测定》原理机构图（需提供与上述国标对应的回流冷凝管设计原图）；

★ 3.2 冷凝管的连接需为串联设计，为便于冷凝管的上下活动需设计有对应的回流冷凝管卡槽，不接受各种夹具或卡箍式设计（需提供能证明该产品冷凝管结构的产品照片或设计原图）；

3.3 冷凝管采用部分隐藏式结构，除加酸氮气管外所有的连接软管均为内置隐藏式设计，整体美观大方。

- ★ 4、氮气控制及自动加酸模块

- 4.1主机需设计有可单路自动加酸及氮气控制模块。加酸和氮气输入口可共享一个通道，经玻璃管插入烧瓶内的液面底部。加热启动后系统可自动加酸，无需人工调整；氮气流速可通过转子流量计逐路手动调整，流量范围：200ml-2000ml/min，转子流量计需不小于7组。

- 4.2氮气发生器(16L)技术需求

- ★（1）高压分离制氮，采用进口活性碳分子筛物理分离压缩空气得到纯净氮气，纯物理分离，进口分子筛；

- ★（2）专用贵金属（金属钯）催化除杂装置，去除氮气中残留的烃类和微量氧，保证输出气体纯度；除水过滤装置配合净化剂，去除残留水份,无滞留液体， ；

- ★（3）氮气流量0-16L/min可调，输出气体纯度>99.99%，气体输出接口：1/4英寸内管螺纹，并可根据需要转换各种气路接口；

- （4）进口电磁阀控制和精密控制电路保障仪器运行稳定可靠,气体输出压力>0.5Mpa/4bar，压力稳定性<0.03Mpa；

- （5）高精度信息集成系统，三重压力安全监测系统，维护及耗材更换时间提醒系统，压缩机电路监测。具有累计工作时间在线提示，故障停机记录，双仓温度监测等技术全方位保障仪器正常使用；

- （6）内置式两台高压压缩机，空气处理量大，无需另配空气气源。具有压缩机电压电流检测及压缩机功耗智能分配技术和外部电路异常报警功能。

- （7）具有定时开关机功能，异常关机记录；

- （8）具有自动排水功能，排水时间和排水间隔可根据运行环境设定；

- （9）具有机箱内温度监测功能，超出设定温度强制散热；

- （10）可选氮气纯度在线显示功能。选择此功能时，具有定时提醒更换氧传感器功能（氧传感器用来测定氮气中的氧含量，反推氮气纯度确保实验进程）；

- （11）具有外控功能，可接收外部通讯信号开关机；

- （12）整机开机即可输出氮气。不锈钢储气罐，三重压力保护措施。内置大功率对流扇，减轻空压机负担，延长氮气发生器使用寿命 ;

- （13）采用底部具减震轮及锁扣设计，安放平稳无震动，内部三级隔音降噪，整体工作噪音<54分贝（距仪器表面处一米内噪音小于54分贝）；

- （14）电气要求：220v 50/60Hz，功率≦2500w

- （15）使用环境温度：0-40℃，相对湿度：≤85%

- （16）立式尺寸430（W）≥*790(D)*1276(H)mm含轮

- 5、接收单元技术需求：

- 5.1 不少于7路SO2气体出口，经软管插入接收区吸收液底部。软管需为硅胶材质，不得采用乳胶。

- ★5.2 主机需设计有不少于一路的滴定操作区，可安装蝴蝶夹和滴定管进行滴定操作，滴定区内设磁力搅拌，搅拌速度可单调；

- 6、外置式冷水机技术需求

- 控温方式：启停

- 冷却方式：压缩机制冷

- 控温精度：±2℃

- 控温范围：5-35℃

- 水泵流量：10-25L

- 水泵压力：0.05-0.2Mpa

- 水箱容积：18L

- ★二、产品规格要求：

- 2.1 加热单元≥7组

- 2.2 单孔加热功率500W，整机加热功率4500W

- 2.3 时间设定：0-200min

- 2.4 氮气流速：200-2000ml/min

- 2.5 滴定单元数量：≥1路

- 2.6 烧瓶体积：1000ml

- 三、标准配置

- 3.1 主机一台

- 3.2 加热单元：不少于7组

- 3.3 1000ml双口烧瓶：16只

- 3.4 接收瓶：16只

- 3.5 试剂瓶：4个

- 3.6 转子流量计：不少于7组，流量范围：200-2000ml

- 3.7 冷凝管不少于7组

- 3.8 烧瓶置放架：一副（不少于7个工作位）

- 3.9 磁力搅拌子：2个

- 3.10 7寸液晶触摸屏一块

- 3.11 保险丝2个

- 3.12 氮气发生器(16L)

- 3.13 外置式冷水机

- 3.14 合格证

- 3.15 产品使用手册

四、售后服务与质保

1、质保期：整机质保1年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。