
购买设备技术参数

一、行星式水泥胶砂搅拌机（应符合JC/T681-2022）
（1）搅拌叶片的自转和公转速度：自转（r/min）低速140±2，高速285±3；公转（r/min）低速62±2，高速125±3；
（2）工作程序应设有手动和自动两种控制模式。自动控制程序为低速（30±1）s，再低速（30±1）s，同时自动开始加砂并在15s内全部加完，高速（30±1）s，停（90±1）s，高速（60±1）s；
（3）手动控制具有高、停、低三档速度及加砂控制按钮，并与自动控制互锁；
（4）一次试验所用标准砂应全部进入锅内，损失应不大于1g;

(5) 搅拌锅深度约为180mm; 搅拌锅内径约为202mm;垂直方向的内径之差不应超过0.5mm,搅拌锅壁厚约为1.5mm；搅拌叶片总宽约为135mm;搅拌有效长度约为130mm;搅拌叶片翅宽为（8±1）mm;搅拌叶片翅厚为（6±2）mm； 
(6)搅拌叶片与锅底、锅壁的工作间隙为（3±1）mm。
(7)整机绝缘电阻不小于2 MΩ。
二、水泥胶砂试体成型振实台（应符合JC/T682-2022）
（1）振幅为（15.0±0.3）mm;

（2）控制器和计数器应灵敏可靠，振动60次的时间为（60±2）s,60次后自动停止；

（3）台盘总质量（包括摆动臂、模套和锁紧机构）为（13.75±0.25）kg，并将实测数据标识在台盘的侧面；
（4）两根摆动臂及其十字拉肋的总质量为（2.25±0.25）kg;

（5）台盘中心到摆动臂轴中心的距离为（800±1）mm;
（6）当突头落在止动器上时，台盘四个角任一角的高度与其平均高度差不大于1mm；
（7）突头和止动器：二钼铬钒材料，洛氏硬度达到60度;

（8）凸轮硬度应不小于45HRC;

（9）整机绝缘电阻不小于2 .5MΩ；

（10）隔音棉设计：70mm隔音棉。
三、水泥胶砂强度自动压力试验机（应符合JC/T960-2022）
（1）最大试验力300 kN;恒加荷速率 0.3～9.9 kN/s;上下压板间距185mm;活塞最大行程90mm;
（2）压力机的准确度等级为0.5级，示值相对误差±1.0；

示值重复性相对误差1.0；

示值进回程相对误差±1.50；

零点相对误差±0.1，相对分辨率0.5；
压力机的示值准确度最低从10kN开始进行检测；
（3）加荷速度从10kN起，压力机的加荷速度应在（2.4±0.2）kN/s范围内；
（4）压力机上、下压板中心线的不重合度小于0.5mm;

（5）压力机的框架应有足够的强度，宜采用45号钢（含）以上钢材制造，框架结构截面面积≥4000mm2;压力机横梁宜采用铸铁或铸钢制造，压力机的横梁的L3/ab3值应小于0.38；

（6）压力机压板表面粗糙度参数Ra值应不大于0.8υm,压板硬度应不低于55HRC;

（7）抗压试验专用压板的基本形状和尺寸(详见JC/T960-2022版5.4.4)；
（8）自动压力机应预留数据通讯接口；

（9）安全防护装置应灵敏可靠，当压力超过最大量程的2%～5%时，超载保护装置应能立即动作，自动停止施加压力；压力机上应有压板行程超限保护功能；

（10）压力机电机：伺服电机；绝缘电阻应不小于2MΩ；
（11）液压设备应符合GB/T2611的规定；
（12）噪声声压级不大于75db(A)；
压力试验机标准配置（电脑一台 CPU: i5-10400 内存:8G硬盘: 1T 显卡:集成显卡 显示器 21.5寸和激光打印机）。
以上三台设备均应配有合格证及产品使用手册。
四、售后服务与质保
1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。
2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。
3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。                                   

