高低温力学试验机设备技术参数
主要技术参数应完全符合GB/T228.1-2021、GB/T16865-2013、GB/T28289-2012、GB/T23615.1-2017标准要求，配备相应夹具，应用于金属材料力学性能、铝合金建筑隔热型材、聚酰胺型材等产品的检测。

一、技术参数：
1、最大试验力：100kN；
2、试验机准确度等级：0.5级；
3、位移示值相对误差：±0.5%；
4、变形测量范围：0.2%-100%FS；
5、具备开环、闭环应变速率控制模式；
6、应力速率调节范围：2MPa•S-1 ～60MPa•S-1
7、应变速率调节范围：0.00025 S-1 ～0.008 S-1
8、横梁速度调节范围：0.001 mm/min～500mm/min；
9、应力速率控制准确度：±0.5%；
10、应变速率控制准确度：±0.5%；

11、位移控制准确度：±0.5%；

二、设备应配备相应夹具：
1、拉伸试验夹具（平钳口夹具（0-15）mm；、V型口夹具（4-15）mm；） 

2、弯曲夹具一套（弯心半径R5、支辊半径R2；跨距≥180mm）：
3、压缩夹具一套（压板直径≥150mm）
4、铝型材抗扭夹具一套：
5、铝型材横向拉伸夹具一套（含刚性支撑条若干，符合GB/T28289-2012附录B）：
6、铝型材纵向剪切夹具两套
7、聚酰胺隔热条拉伸夹具一套：
三、设备应配备相应引伸计
1、引伸计标距：50mm、80mm
2、引伸计最大变形量：50%（50mm）、30%（80mm）
3、精度等级要求：0.5级
四、设备应配备高低温环境试验箱
1、内箱体尺寸不小于D300mm*W300mm*H500mm

2、温度可控范围：(-37～+100)℃±2℃
3、温度波动度：±1.5℃   
4、均热带：≥120mm
5、温度梯度：±2.0℃
6、制冷方式：压缩机制冷
7、加热方式：热风循环，不允许加热体直接辐射试样，避免试样局部温度过高

8、高低温环境试验箱应在温度使用范围内始终保持恒定不变

9、试验箱内应有照明装置，箱体正面具有观察窗口。
五、售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。
