抗震支吊架检测设备技术参数

# 一、设备用途与功能

检测设备主要用于建筑抗震支吊架构件的性能检测，主要包括构件荷载性能、防滑性能、承载力，组件循环加载性能，组件疲劳性能等，检测设备功能和技术参数应符合相关标准中规定的检测设备和检验方法要求。

# 二、适应标准

# GB/T 37267-2018 建筑抗震支吊架通用技术条件

GB/T 38053-2019装配式支吊架通用技术要求

CJ/T 476-2015 建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件

# 三、设备参数

设备框架应有足够高的强度，配套夹具应装夹方便可靠，试验中不应产生变形或移动。设备应采用计算机控制。程序控制软件不得设有序列号、使用周期等使用限制。

| 试验项目 | 参数 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 疲劳性能试验机 | 激振器最大输出力值 | ≥1kN |
|  | 激振器传感器精度 | 0.5% |
|  | 激振器最大振幅 | ±15mm |
|  | 激振器最大加速度 | ≥45g |
|  | 高速采集卡采集速率 | ≥200kHz |
|  | 加载频率 | 3Hz |
|  | 频率分辨率 | ±1Hz |
|  | 可测支吊架垂直方向长度300mm-700mm | 300mm～700mm |
| 循环加载性能试验机 | 显示频率 | 0.1～20kHz |
|  | 频率分辨率 | 0.1Hz |
|  | 频率显示误差 | 0.01%±0.1Hz |
|  | 力值加载系统 | ≥50kN |
|  | 力值传感器精度 | 1% |
|  | 力值传感器分辨率 | 2N |
|  | 加载力行程 | ≥150mm |
|  | 位移测量范围 | 0～200mm |
|  | 位移测量示值相对误差 | 0.5% |
|  | 可测支吊架垂直方向长度 | 500mm-1000mm |
|  | 试件安装数量 | 四套 |

# 四、售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。