冲击试验仪

一、用途

仪器可进行塑料管材管件、型材、尼龙制品、橡胶等材料抗冲击性能的检测，且同时具备简支梁试验和悬臂梁试验的测试需求。满足国家标准GB/T1043.1-2008《塑料简支梁冲击性能的测定 第2部分：仪器化冲击试验》和GB/T18743-2002《流体输送用热塑料管材简支梁冲击试验方法》等标准要求。

二、工作条件

1、工作电压：交流单相220V±10% 50Hz 0.5kW。

2、工作温度：4℃-35℃

3、相对湿度：小于80%

三、技术参数

1、冲击试验仪需配备悬臂梁摆锤：2.75J、5.5J、11J、22J，简支梁摆锤：1J、2J、4J、7.5J、15J、25J。

2、摆锤预扬角：150º

3、角度分辨率：0.045º

4、简支梁技术参数：

（1）冲击速度：3.8m/s

（2）摆轴中心至试样中心的距离：395㎜

（3）冲击刀夹角：30º

（4）冲击刀圆角半径：2㎜

（5）支座圆角半径：1㎜

（6）支座前角：5º

（7）支座后角：10º

（8）支座跨距：40㎜ 60mm 62mm 70mm

5、悬臂梁技术参数：

（1）冲击速度：3.5m/s

（2）摆轴中心至试样中心的距离：335㎜

（3）刀刃夹角：75°

（4）刀刃圆角半径：0.8㎜

（5）刀刃前角：5°

（6）刀刃后角：10°

（7）刀刃中心距钳口上表面：22±0.2㎜

四、附件及配件

| 序号 | 配置名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机一台、液晶控制器一台（主机内） |  |
| 2 | 简支梁摆锤6个（1J、2J、4J、7.5J、15J、25J）、简支梁支座一套、管材冲击支座一套、试样对中块四套、跨距找正块四套 | 简支梁测试用 |
| 3 | 悬臂梁摆锤4个（2.75J、5.5J、11J、22J）、悬臂梁支座一套 | 悬臂梁测试用 |
| 4 | 防护罩一个 |  |
| 5 | 针式打印机一台 |  |

五、售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。