
碳黑分散测试仪（含切片机）
一、用途
用于检测滴灌带（管）、给水用聚乙烯（PE）管材、燃气用埋地聚乙烯（PE）管材等产品的炭黑分散及颜料分散。依据方法标准为GB/T 18251-2000《聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》。

二、技术参数

1.显微镜

（1）最小放大倍率为X70，带有校准的正交移动标尺，能够测量出粒子和粒团的尺寸；

（2）带调焦系统：设有防下滑装置及粗调松紧装置，配有调焦上限位装置；

（3）带照明：亮度可调；

（4）带数码摄像头及测量软件：测量软件：与数码摄像头配合使用，可实时浏览显微图像，实时抓拍照片，实现图像粒径简单测量等功能

（5）带粒度分析软件可根据需要划分可粒直径区间，统计各区间内的颗粒的数量及百分比等功能，评级更简单。

  2.切片机
（1）工作条件

电源电压： AC110V～120V/ AC220V～240V

（2）设备要求

带有进口驱动系统，具有修片、切片、快进、快退、转换功能；能显示切片厚度、修片厚度、切片计数；带有安全报警系统、驱动过载保护、自动休眠保护；带有快捷方便的互换夹头，方便更换刀片；带有手轮平衡调节系统，在任意位置锁定，保证切片过程的安全，定位自如；带有拆卸方便的大容量废物槽。

（3）切片厚度范围：0~60μm  

0~1μm        增量0.25μm 

                1~10μm      增量1μm 

                10~20μm    增量2μm 

                20~60μm    增量5μm 

（4）修片厚度范围 0~60μm 

                0~100μm  

                1~10μm      增量1μm 

                10~20μm    增量2μm 

                20~100μm    增量5μm 

                0~900μm

               1~10μm      增量1μm 

               10~20μm    增量2μm 

               20~100μm    增量5μm 

100~900μm    增量50μm

（5）切片精度：±5%

三、售后服务与质保

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。

2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。

PAGE  
- 2 -

