购置设备清单

	序号
	设备名称
	数量

	1
	万用蒸馏仪
	1

	2
	高速冷冻离心机
	4

	3
	多管涡旋混匀仪
	4

	4
	氮吹仪
	2

	5
	旋转蒸发仪
	2

	6
	程控定量封口机
	1


万用蒸馏仪仪器参数
1、技术要求：

自动冰浴式多功能蒸馏仪应包括以下单元：加热控制单元、前置接收液冰浴单元、蒸馏终点智能控制单元、防倒吸保护单元、防暴沸控制系统等。

1.1 加热控制单元：

1.1.1 加热装置应采用适合圆底烧瓶的碗式形状的远红外陶瓷器皿，热辐射效率高、功耗小，加热单元数1-4位，单孔加热功率≤800W；

1.1.2 加热区域须设有保温隔热设计，防止热量散失，样品受热均匀稳定；

1.2 自动冰浴接收单元：

前置馏出液接收区设计有冰浴接收单元，采用主机内置压缩机冷却方式，对待接收样品溶液冰浴处理，无需添加冰块或其他冷却介质；
1.3 防过量蒸馏保护系统：

为防止馏出液蒸馏过量，在每个馏出液出口部分设计有防过量蒸馏保护系统，蒸馏结束后系统能自动锁住馏出液出口，防止过量蒸馏；

1.4  冷却循环系统

主机需采用压缩机冷却循环系统，冷却水温度可控范围：15-35°，也可直接外接自来水冷却。

1.5  防暴沸控制系统

1.5.1  主机需设有微沸和全沸控制模式，根据不同的样品沸点自动控制加热速率，确保蒸馏实验稳定、样品爆沸现象可控；

1.5.2  在受热单元与冷凝单元设计有防暴沸缓冲装置，可有效降低样品的暴沸现象，防止暴沸导致的蒸馏实验失败。

1.6 智能水蒸气输入单元
可根据开展实验项目的需要，外接一台智能水蒸气发生器，输出管路1-6路，水蒸气输出需可单孔单控，自动防干烧自动补水功能。

2、工作条件

电源：AC 220V，50Hz

环境温度：10-35℃  

环境湿度：＜60%

3、产品规格要求：

主机尺寸：800mm×515mm×360mm
时间控制：0-200min

额定功率：3500W

4、系统配置

主机一台、馏出液自锁装置四套、冷凝管固定支架一副、1000ml双口玻璃烧瓶置放架一副、蛇形冷凝管4只、1000ml双口玻璃烧瓶4只、500ml玻璃容量瓶4只及附属配件若干。
高速冷冻离心机参数

最高转速：≥15000 rpm

2、最大容量(ml)：角转子6 ×85ml ；水平转子4 ×200ml /60 × 1.5ml 

3、标配：① 50毫升尖底离心管转子：转速≥12000 rpm， ② 30毫升离心管转子，转速≥15000 rpm

4、最大离心力(g)：≥23000 g
5、时间控制范围：≥小时 9小时

6、噪音(dBA)：< 60dBA （最大转速时）

7、温控范围：-20 ～ 40 ℃，每个转头在最高转速下运转时，离心腔温度≤4℃

8、需配备磁性转头识别，防止转头过速；

9、配备免维护变频电机;

10、可预设离心力、速度、转头、时间和温度

多管涡旋震荡混匀仪参数

1、电机转速：0～3000rpm

2、试管体积：0.5～50mL，且50mL离心管单次可同时涡旋位数≥12位

3、定时方式：递增，递减，2种

4、承重：≥5Kg

5、计数范围：≥60000

6、定时范围：0～2小时

7、最大噪音：<70dB

氮吹仪参数

1、样品位数： 单次可同时氮吹50mL离心管≥24 位

2、样品试管尺寸：可适用于三种不同尺寸的离心管 10mL、30mL、50mL

3、配备不锈钢针

4、气体流量控制范围： 0～20L/min

5、气体输入压力范围： ≤0.2Mpa

6、控温范围： 室温+5～90°C

7、温度波动度： ±2°C以内
8、升温速度： 室温20°C时升至60°C不超过50分钟

旋转蒸发仪及配套仪器参数

1、旋转蒸发仪

旋转蒸发瓶容量：50～2000ml

温度控制：PID温度自动控制，液晶彩屏显示，室温-99℃

控温精度：水浴精度±1℃

变频调速：10～200转/分

升降行程：船形按键，快速自动升降0～150mm

冷凝器：双回流冷凝管，冷凝面积0.15㎡ 蒸发量：H2O≥1.2L/h

浴锅：4升容量，可用50～2000ml范围内 蒸发瓶 φ230mm×130mm

加热功率：1500W  电机功率：80W

电压：AC 220V / 50HZ

外形尺寸：450×400×850（mm）

重量：36KG

出厂标配：球磨口收集瓶1L一个，  旋转瓶（标准口） 1L和2L各一个。

冷却器：立式，耐高温优质玻璃精致双回流一体化冷凝管，球磨口收集瓶，快速冷卸

加料器：阀门式加料管套接四氟乙烯管

密封圈：氟橡胶真空密封垫圈

2、低温恒温槽

温度范围（℃）：-5～100

温度精度（℃）：0.1

温度波动度（℃）：±0.05（水或者纯酒精在25℃时）

容量（L）：6

开口尺寸（mm）：150×150×150

泵循环方式：内、外循环

泵流量（L/min）：8

制冷方式：压缩机

功率（W）：1100

外形尺寸（mm）（长×宽×高）：340×400×670

净重（kg）：33

工作电源：AC220V / 50Hz

3、真空泵

功率：180W

电压：220v/50Hz  

流量：60L/min

扬程：8M 

最大真空度：0.098Mpa 

单头抽气量：10L/min  

抽气头数量：2  

储水箱容积：15L  

材质：工程塑料外壳、泵壳、叶轮、主管道  

外形尺寸：40*39*45cm  

全机重量：10.5Kg

程控定量封口机参数
1、技术参数
仪器原理设计需符合《GB/T 5750.12-2006生活饮用水标准检验方法 微生物指标》中总大肠菌群的第三法：酶底物法。

酶底物法检测装置由程控定量封口机、51 或 97 孔定量检测盘、100mL定量瓶、酶底物法检测试剂四部分组成。程控定量封口机是由智能电路电驱动，内部专用加热辊组成。

1.1智能电路电驱动：大液晶显示窗口，带有计数功能、自动节能功能、错误提示功能、一键排水功能，有维护清洗窗口。
1.2加热辊：加热辊外表温度不大于183度，不小于170度，预热时间小于3min。

1.3使用寿命：可检测50,000个样品以上，使用寿命大于5年。
2、产品规格要求

2.1封口速度51孔、97孔定量检测盘封口时间≤12秒/个；

2.2工作环境温度-10℃-50℃，外罩温度小于40℃；

2.3噪音小于48dba；

2.4工作电压AC 220V±10％,50HZ；

2.5重量12kg，尺寸408mm 长 X 340mm 宽 X 300mm 高；

3、标准配置
3.1 主机一台；

3.2 51孔定量检测盘、97 孔定量检测盘；

3.3定量瓶：100mL；

3.4 酶底物试剂。

售后服务与质保（以上设备均应符合该要求）：

1、质保期：整机质保3年，在质保期内，所有服务及配件全部免费。
2、培训：设备安装调试时，为买方免费提供现场培训，包括设备工作原理、操作应用和维护保养知识，保证用户掌握基本的操作技能。

3、维修服务：在设备整个使用期内，厂方应提供设备有偿维修服务，确保设备正常使用；设备如停产应至少保证零配件的10年供应。设备报修或买方有技术支持要求时，应在2小时内作出响应，必要时在48小时内派遣专业工程师到达现场维修或提供技术支持。

