购置设备清单

	序号
	设备名称
	数量

	1
	电位滴定仪（含自动机进样器）
	1

	2
	紫外-可见分光光度计
	1


电位滴定仪及自动进样器参数
一、用途

适用于：水相酸碱滴定、非水相酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、恒pH滴定、极化滴定、光度滴定等

二、技术参数：

1、主机和工作站：

1.1、滴定模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定（可以设置两个终点）、MAT(手工滴定)、MEAS测量、CAL校正等工作模式

1.2、适用于：水相酸碱滴定、非水相酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、恒pH滴定、极化滴定（包括卡氏水分滴定）、光度滴定等

*1.3、工作站：触摸屏，中英文自由切换，至少可设置14个快捷进行相关操作

1.4、可直接生成PDF报告，防止人为篡改；生成的XML或PDF格式报告，均可存于U盘或上传LIMS

1.5、方法和数据均可存于优盘或上传网络。

1.6、可直接连接USB打印机或网络打印机。

1.7、可外接电脑、天平、读码器等。

1.8、仪器具有权限管理、电子签名以及审计追踪升级功能。

2、活塞式滴定管：

*2.1、滴定管活塞驱动器：标配瓶顶式滴定管活塞驱动器，配合四通阀，实现滴定管无死体积，方便各种溶液间的切换

*2.2、滴定管：四通路结构设计，具有空气接口，可以选择通入空气，从而完全实现“一键式”自动排空、清洗、充液、滴定

*2.3、滴定管容积：2，5，10，20，50 ml任选

*2.4、加液精度优于 ISO/DIN Standard 8655-3关于活塞式滴定管加液精度的相关要求。2mL和5ml滴定管最大加液误差为0.3%，10ml滴定管最大加液误差为0.2%，20ml滴定管最大加液误差为0.15%，50ml滴定管最大加液误差为0.1%。滴定管是50ml，加液精度是0.005ml；20ml滴定管的话，加液精度是0.002ml；2ml滴定管的话，加液精度就是0.0002ml。

2.5、滴定管拥有大容量智能数据芯片，存储有关交换单元及滴定剂的信息，主机可自动读取

*2.6、可扩展为双通道滴定：主机可同时连接两支电极并控制两个活塞式滴定管，每个活塞式滴定管都可以进行滴定和辅助配液

3、测量输入

3.1、具有极化接口，可进行极化滴定，包括扩展卡氏水分测定功能

3.2、电位、极化测量：

范围：-1200…+1200 mV

分辨率： 0.1mv

准确度：± 0.2 mV

3.3、pH测量

范围：-13…20

分辨率：0.001pH

准确度: ±0.003 pH

*3.4、数字智能电极，内置记忆芯片，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称，完全实现了电极使用的可溯源性，更加全面符合FDA的要求，也大大减少了电极使用错误、混淆或编辑错误

3.5、电极连接线缆内置A/D转换器，在电极顶端直接将模拟信号转换成二进制代码，信号传输实现数字化。

4、搅拌器：螺旋搅拌，搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制，15档变速

5、可扩展样品处理器，样品盘可换，可随应用的需要变换滴定体系（15-250mL）及样品位数（可至228位），此次配置为22*120ml样品盘

三、配置

	序号
	产品配置
	数量

	1
	916主机
	1

	2
	滴定管活塞驱动器
	2

	3
	非水PH电极
	1

	4
	Pt电极
	1

	5
	1L 试剂瓶
	2

	6
	滴定管50mL
	1

	7
	滴定管20ml
	1

	8
	螺旋搅拌器/螺旋搅拌桨
	2

	9
	电极电缆线
	2

	10
	810自动进样器
	1

	11
	22*120ml样品盘
	1

	12
	排废液泵
	1

	13
	120ml样品杯
	250


四、售后

1.国产设备整机保修期三年，进口设备整机保修期两年。 

2. 保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供一台相同性能仪器，在维修期内供用户免费使用。

3 保修期外：提供24个月的维护保养服务合约。买方在签订此合约后，即可享受卖方提供的定期仪器维护保养服务，同时又可以获得12个月保修期届满后自动延长24个月的优惠政策。

4.技术资料

详细的英文操作指南（公司义务提供中文操作手册），仪器维护的有关资料及质量认证书。

5.技术服务和培训

卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训。

紫外可见分光光度计参数
一、仪器运行环境要求：

1、仪器环境温度要求：15～35℃

2、相对湿度要求：20～80%RH

3、仪器使用电源要求：AC110/220VAC±10%，50/60Hz

二、仪器硬件技术要求：

1、光学系统：Czerny-Turner装置

2、光路系统：实时光学双光束

3、光栅刻线：1300 条/mm（Lo-Ray-Ligh衍射光栅）

4、焦距：240 nm 闪耀光栅

5、检测器：R-928 光电倍增管

6、其他检测器：InGaAs PIN photodiode

*7、波长范围：185nm ～900nm；后期可升级扩展至185-1400nm

*8、吸光度测定范围：-5～5 Abs

9、透射率测定范围：0 ～100000 %

10、波长准确性：±0.1 nm（656.1 nm）；±0.3 nm 全波段

11、波长重现性：±0.05 nm

12、杂散光：0.005 % (NaI 220nm)；0.005 % (NaNO2 340nm)

13、光度准确性：±0.002 Abs (0～0.5 Abs)；±0.003 Abs (0.5～1.0 Abs)；±0.006 Abs (1.0～2.0 Abs)使用 NIST930D/NIST1930 或者等同滤光片

14、光度重现性：±0.001 Abs (0.5 Abs)；±0.001 Abs (1 Abs)；±0.003 Abs (2 Abs)

15、基线漂移：≤0.0002 Abs/h  700nm

16、基线平坦度：≤±0.0003 Abs

17、基线噪声：≤0.00003Abs (500nm RMS值)

18、通讯方式：USB 接口

19、设定波长分辨率：0.01 nm

20、谱带宽度：0.1、 0.2、0.5、 1、 2、 5nm、L2、L5八档自动可选

21、波长校正功能：可使用Hg灯检查波长准确性；可使用Hg灯的6个波长检查波长准确性，分别为：253.65 nm, 365.02 nm, 404.66 nm, 435.84 nm， 546.07 nm，579.07 nm

22、波长扫描速度：4500nm/min 

23、波长移动速度：14000nm/min

24、光程：标准10mm，可通过加装长光程池架扩展至10/20/30/50/70/100mm，两个长方形池架,一个样品，一个参比。

三、软件功能要求：

1、软件运行系统：Win XP Professional SP2 或之后的系统；Win Vista、Win 7 均可

2、硬件确认功能：标配硬件确认软件，符合JIS 9 items, the EP, multi cell项目；除了使用D2线，还可以用Hg线和标准滤光片进行波长准确性确认。可不定期进行噪音、杂散光等的检查。还可进行EP分辨率及六连池测定的检查

3、药典分析方法：标配4种方法文件

4、基本测试类型：光谱测试；定量测试；Time course 测试；动力学测试

5、文件功能：文件读出；文件存储；ASCII变换；DIF变换

6、数据处理：光谱和常数的四则运算；光谱和光谱的四则运算；平滑；微分（1-4次）；KUBELKA-MUNK变换；1/Y；Log计算；Abs-%T变换；Energy-%T变换；面积计算；文件再编辑；波峰检测；点挑选；空白校正；Pop Up ScanTM；波长-eV/波数变换；6联池架驱动；活性值计算

7、定量测试： K系数法；单点工作曲线法；多点工作曲线法

四、仪器配置要求：

1、高性能紫外可见分光光度计主机·············1套

2、中文数据库版软件·················1套

3、长光程池架一套（含样品侧和参比侧）...............1套

4、原装10mm、20mm、30mm光程石英比色皿··········各6支

5、商务电脑（i5，8G内存、1T硬盘， 22寸液晶、DVD光驱）及激光打印机各1套

五、技术服务要求：

1、交货期：合同正式签约后45个工作日内交货

2、交货地点：用户指定地

3、质保期：国产设备整机保修期三年，进口设备整机保修期两年；从仪器验收签字之日起算起。
4、售后服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知24小时内派维修人员到达用户现场维修。

5、技术资料：全套仪器包含说明书及工作站均为中英文双语版

6、培训：免费提供2名/套/次仪器参加分析中心高级技术培训，培训费免费，食宿及交通费自理

六、其它要求： 

1、仪器厂家需要在河南省设有维修站（提供维修机构的地址、联系人及电话，生产厂家出具红章证明）、生产厂家授权书（加盖厂家公章）等。

2、验收指标：按原厂技术标准验收。

3、制造商必须在北京、上海及广州有直接的售后服务部门和保税仓库。

4、要求投标产品需针对招标产品的每一条技术要求制作详细的技术偏离表，且每条技术参数需要在其生产厂家正规印刷的彩色样本（非彩色打印）或其厂家的官方网站上体现，否则视为对招标参数的非实质性响应。
