购置设备清单

	序号
	设备名称
	数量

	1
	电位滴定仪（自动进样器）
	1

	2
	紫外-可见分光光度计
	1

	3
	多管涡旋混匀仪
	4


电位滴定仪及自动进样器参数
一、用途

适用于：水相酸碱滴定、非水相酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、恒pH滴定、极化滴定、光度滴定等

二、技术参数：

1、主机和工作站：

1.1、滴定模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定（可以设置两个终点）、MAT(手工滴定)、MEAS测量、CAL校正等工作模式

1.2、适用于：水相酸碱滴定、非水相酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、恒pH滴定、极化滴定（包括卡氏水分滴定）、光度滴定等

*1.3、工作站：触摸屏，中英文自由切换，至少可设置14个快捷进行相关操作

1.4、可直接生成PDF报告，防止人为篡改；生成的XML或PDF格式报告，均可存于U盘或上传LIMS

1.5、方法和数据均可存于优盘或上传网络。

1.6、可直接连接USB打印机或网络打印机。

1.7、可外接电脑、天平、读码器等。

1.8、仪器具有权限管理、电子签名以及审计追踪升级功能。

2、滴定管驱动器：

*2.1、滴定管活塞驱动器：上推式或瓶顶式滴定管，配合四通阀，实现滴定管无死体积，方便各种溶液间的切换。

*2.2、滴定管：四通路结构设计，具有空气接口，可以选择通入空气，从而完全实现“一键式”自动排空、清洗、充液、滴定。

*2.3、滴定管容积：10，20，50 ml任选

*2.4、加液精度：10ml滴定管最大加液误差为0.2%，20ml滴定管最大加液误差为0.15%，50ml滴定管最大加液误差为0.1%。滴定管是50ml，加液精度是0.005ml；20ml滴定管的话，加液精度是0.002ml。

2.5、滴定管拥有大容量智能数据芯片，存储有关交换单元及滴定剂的信息，主机可自动读取。

*2.6、可扩展为双通道滴定：主机可同时连接两支电极并控制两个滴定管，每个滴定管都可以进行滴定和辅助配液。

3、测量输入

3.1、具有极化接口，可进行极化滴定，包括扩展卡氏水分测定功能

3.2、电位、极化测量：

范围：-1200…+1200 mV

分辨率： 0.1mv

准确度：± 0.2 mV

3.3、pH测量

范围：-13…20

分辨率：0.001pH

准确度: ±0.003 pH

*3.4、数字智能电极，内置记忆芯片，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称，完全实现了电极使用的可溯源性，更加全面符合FDA的要求，也大大减少了电极使用错误、混淆或编辑错误

3.5、电极连接线缆内置A/D转换器，在电极顶端直接将模拟信号转换成二进制代码，信号传输实现数字化。

4、搅拌器：螺旋搅拌，搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制，15档变速

5、可扩展样品处理器，样品盘可换，样品杯体积≥100ml，进样盘位数≥18位。

三、配置

	序号
	产品配置
	数量

	1
	主机
	1

	2
	滴定管驱动器
	2

	3
	非水PH电极
	1

	4
	Pt电极
	1

	5
	1L 试剂瓶
	2

	6
	滴定管50mL
	1

	7
	滴定管20ml
	1

	8
	螺旋搅拌器/螺旋搅拌桨
	2

	9
	电极电缆线
	2

	10
	自动进样器
	1

	11
	样品盘
	1

	12
	排废液泵
	1

	13
	样品杯（体积≥100ml）
	250


四、售后

1. 国产设备整机保修期为三年，进口设备整机保修期为两年。

2. 保修期内：24小时作出相应的问题答复；如电话不能解决问题，维修人员将在3个工作日内到达现场（视用户地理位置而定）如果仍未解决问题的，厂家需要提供一台相同性能仪器，在维修期内供用户免费使用。

3 保修期外：提供24个月的维护保养服务合约。买方在签订此合约后，即可享受卖方提供的定期仪器维护保养服务，同时又可以获得12个月保修期届满后自动延长24个月的优惠政策。

4.技术资料

详细的英文操作指南（公司义务提供中文操作手册），仪器维护的有关资料及质量认证书。

5.技术服务和培训

卖方须到买方提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供必须的免费的操作及维护培训。

 紫外/可见分光光度计参数

一、仪器运行环境要求：

1、仪器环境温度要求：15～35℃

2、相对湿度要求：20～80%RH

3、仪器使用电源要求：AC110/220VAC±10%，50/60Hz


二、仪器硬件技术要求：

1、*光学系统：实时双光束，双池双检测，内置氧化钬滤光片自动校正波长(其他具有校正波长的装置能到达该功能也符合该条款，需提供证明材料)
。
2、波长范围：200-900nm


3、光度计显示范围：-8A…8A

4、测光范围:-3A…3A



  

5、*带宽
:0.5/1/2/4 nm多档可选


6、波长准确度: ±0.1nm




           

7、波长重现性
: ±0.02nm


  

8、测光精度
: ±0.003A


 

9、测光重现性
: < 0.0005A



   

10、杂散光: 340nm<0.01T%(NaNO2, ASTM)
（若指标小于0.01T%，更优）。
11、*扫描速度:＞4500nm/min

  

12、单色器驱动速度:＞ 12000nm/min



 

13、稳定性：优于0.0005A/h



       

14、光源: 预置氘灯及碘钨灯，在300nm和450nm范围内可编程自动换灯

15、*检测器：两个冷光电二极管检测器，检测器可控温，即CDD技术，保证检测长期稳定性和高灵敏度(能达到同样效果的其他检测器也符合该条款，需提供证明材料)。


16、*比色池：可以放10-50mm比色皿。
17、系统控制及数据处理软件：全PC控制和数据处理
18、*多波长测量：连续任意设定特定波长>10个波长。
19、软件: 满足所有仪器控制和数据分析的要求，软件Windows 兼容 

三、仪器配置及必备件 

1、高性能紫外可见分光光度计主机··········1套

2、软件··················      ·1套

3、长光程池架（双池）···············1套

4、原装10mm光程石英比色皿···········   4支

5、备用钨灯 ············· ······1个                   
5、商务电脑（i5，8G内存、1T硬盘， 22寸液晶、DVD光驱）及激光打印机·····················各1套     

四、技术服务要求：

1、质保期：国产设备整机保修期为三年，进口设备整机保修期为两年，从仪器验收签字之日起算起。

2、售后服务：仪器设备出现故障时，2小时响应，24小时提出解决方案，48小时内派维修人员到达用户现场维修。

3、技术资料：全套仪器包含说明书及工作站

4、培训：免费提供2名/套/次仪器参加分析中心高级技术培训，培训费免费，食宿及交通费自理

五、其它要求： 

1、仪器厂家需要在河南省设有维修站（提供维修机构的地址、联系人及电话，生产厂家出具红章证明）、生产厂家授权书（加盖厂家公章）等。

2、验收指标：按原厂技术标准验收。

多管涡旋震荡混匀仪参数

1、电机转速：0～3000rpm

2、试管体积：0.5～50mL，且50mL离心管单次可同时涡旋位数≥12位

3、定时方式：递增，递减，2种

4、承重：≥5Kg

5、计数范围：≥60000

6、定时范围：0～2小时

7、最大噪音：<70dB

8、国产设备整机保修期为三年，进口设备整机保修期为两年。
