静载能力试验设备

- 仪器名称: 静载能力试验设备

- 用途及工作条件

2.1 用途

主要用于用于计量箱，电缆分支箱产品、空壳体产品的静载能力试验，能满足GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备》10.2.101.2耐静负载项目试验及10.2.101.4耐扭力的验证试验要求、Q/GDW11088-2013《低压计量箱技术规范》7.2.1静载能力试验要求。

2.2 工作条件

使用电源：	220V，+/-10%，单相，50Hz；

工作温度：	-10℃－45℃

工作湿度：   ≤95%；

- 配置要求

（一）GB/T7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备》10.2.101.2耐静负载项目试验

1.1静压力：8500N/m2均匀分布，精度0.5%；

1.2施力位置：外壳顶部，自动定位；

1.3挤压力：50~1200N，精度0.5%；

1.4施力位置：外壳前部和后部的顶角，自动定位；

1.5压板可覆盖市场上主流产品；

1.6控制方式：触摸屏+上位机；

1.7测试结果自动保存，可导出；

（二）GB/T 7251.5-2017《低压成套开关设备和控制设备》10.2.101.4耐扭力的验证试验要求

2.1力值：2*1000N，精度0.5%；

2.2施力位置：外壳顶部，自动定位；

2.3角铁：60*60*5mm，长度可匹配样品，末端垂直定位件长度100mm；

2.4力值施加方向：顺时针、逆时针，自动控制；

2.5样品工装可覆盖市场上主流产品；

2.6控制方式：触摸屏+上位机；

2.7三向八自由度水平左路机械手：可上下前后移动，可左右移动施加力值水平右路机械手：可上下前后移动，可左右移动施加力值竖直机械手：可上下移动施加力值

2.8测试结果自动保存，可导出；

（三）、Q/GDW11088-2013《低压计量箱技术规范》7.2.1静载能力试验要求。

3.1力值：10~1000N，精度0.5%；

3.2施力位置：自动定位；

3.3控制方式：触摸屏+上位机；

3.4测试结果自动保存，可导出。

- 技术支持和售后服务

## 5.1、 按照中标后签订的合同约定与用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。

## 5.2、由仪器生产厂家为用户现场免费安装，调试，培训等义务并承担与此相关的一切费用。

## 5.3、 培训：仪器安装现场对2至4名操作技术人员进行现场培训。

## 5.4、自仪器安装调试合格之日起免费保修3年，保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）, 并提供软件终生免费升级。

## 5.5、 保修期内，供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决。维修后设备应达到合同规定的规格、质量和性能，所换部件应延长其质保期一年。

## 5.6、 保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。