静电发生器、脉冲群发生器、浪涌信号发生器

一、参数

1.静电枪 符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准要求。最高输出电压±20KV；配测试桌；

2.电快速瞬变脉冲群测试系统 符合IEC61000-4-4和GB/T17626.4标准要求。最高输出电压±4KV；

3.雷击浪涌测试系统 符合IEC61000-4-5和GB/T17626.5标准要求。输出：综合波1.2/50μs，6kV；电流波8/20μs，3kA；输出阻抗差模2Ω&42Ω，共模12Ω

二、技术支持和售后服务

1. 按照中标后签订的合同约定与用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。 

2. 由仪器生产厂家为用户现场免费安装，调试，培训等义务并承担与此相关的一切费用。

3. 培训：仪器安装现场对2至4名操作技术人员进行现场培训。

4. 自仪器安装调试合格之日起免费保修3年，保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）, 并提供软件终生免费升级。

5. 保修期内，供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决。维修后设备应达到合同规定的规格、质量和性能，所换部件应延长其质保期一年。

6. 保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。

