购置设备清单

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 数量 |
| --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 戳穿强度试验仪 | ## 1 |
| ## 2 | ## 跌落试验机（双臂） | ## 1 |
| ## 3 | ## 辐射测量仪 | ## 1 |
| ## 4 | ## 流滴试验仪 | ## 1 |

## 戳穿强度试验仪参数

## 1、仪器要求

## 1.1适用于纸板戳穿强度的测定；满足GB/T 2679.7-2005《纸板 戳穿强度的测定》标准要求。

## 1.2仪器的底板应牢固地连接到坚固的基础上，在试验过程中不应产生震动和移动，以免损耗能量，且应保持水平。

## 2、技术参数

## 2.1、纸板戳穿强度测试仪上、下夹板的夹紧力应在250N～1000N之间，可以调节，夹板的有效面积应不小于 175mm×175mm；

## 2.2、摆锤上应装有90°圆弧的摆臂，摆臂应很坚固，足以使试验结果不受震动的影响；

## 2.3、戳穿头接于摆臂的前端，应按照标准要求设计成正三角棱形角锥，其高度为25mm ±0.7mm ，各面棱边圆角的半径为1.0mm ～ 1.6mm；

## 2.4、测量范围：分别为0J～6J、0J～12J、0J～24J、0J～48J四档。不同的读数范围采用不同的配重砝码；

## 2.5、示值误差：±0.05J，±0.10J，±0.20J，±0.50J；

## 2.6、摩擦套阻力：＜ 0.25J；

## 2.7、摆锤平衡：当摆锤的重心处于最低点时，戳穿头的尖端应在摆轴的水平面±5mm以内。

## 3、系统配置

## 3.1、戳穿强度测试仪1台；

## 3.2、工作电压220V。

## 3.3、激光打印机。自动双面打印，打印速度：单面不小于22页/分钟，双面不小于14页/分钟，成像鼓打印量50000页。

## 跌落试验机（双臂）参数

## 仪器设备用途

## 2.1、各种包装箱、包装袋、包装件产品的跌落性能测试；

## 2.2、仪器采用规范的间歇式称重方法，严格符合GB 4857.5《运输包装件基本试验垂直冲击跌落试验方法》等各标准要求；

## 一、技术参数要求

## 3.1、跌落高度范围：0.4-1.5米；

## 3.2、高度误差：±2%；

## 3.3、允许试件最大重量：80kg；

## 3.4、冲击面板最小尺寸：1400 ×1200（实心铁底），钢板厚度不小于10mm；

## 3.5、冲击面要求：平整，台面上任意两点的水平高度差不得超过2mm；牢固，在台面上任何100mm²的面积上放置10kg的静载荷，变形量不得超过0.1mm；与跌落面平行，夹角不得大于2°；

## 3.6、双臂托盘抬升、跌落。托盘尺寸不小于700 mm× 350mm×2块。

## 二、系统配置

## 1、测试主机1台；

## 2、工作电压220V、空气开关等配套设备。

## 辐射测量仪参数

## 1、仪器要求

## 1.1、适用于可降解树脂辐照度的测定；满足GB/T 40006.1-2021标准要求，检验用仪器应符合 GB 18871、GB/T 12162.3、GB/T 5202的规定。

## 1.2、完整的测量仪由处理单元、探测单元等组成，处理单元能自动识别连接的探测单元。大尺寸液晶LCD 可显示各种数据，包括条形图、各种参数和测量结果。

## 2、技术参数

## 2.1、测量类型：χ、γ、脉冲辐射；

## 2.2、灵敏度：≥8cps/nGy/h@Cs-137；

## 2.3、能量范围：20keV～7MeV；

## 2.4、测量范围：10nGy/h～100mGy/h；

## 2.5、报警响应时间：≤50ms；

## 2.6、最快响应时间：≤10ms；

## 2.7、重复性：≤1%；

## 2.8、涨落误差：≤1%；

## 2.9、过载特性：剂量当量率高于 10 倍测量上限时，仪器不损坏；

## 2.10、显示单位：nSv/h ，nGy/h，μGy/h，μSv/h，CPS，CPM；

## 2.11数据处理：具有数据导出功能（格式包括.csv、.xls）；

## 3、系统配置

## 3.1、测试主机1台；

## 3.2、由连接电脑USB线，数据可导出。

## 流滴试验仪参数

## 1、仪器要求

## 1.1、适用于GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》和GB/T 20202-2019《农业用乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA）吹塑棚膜》中流滴性能，主要测试薄膜的初滴时间和流滴失效时间，满足GB/T 4455-2019附录A和GB/T 20202-2019附录A检测要求。

## 1.2、设备全身内外皆为不锈钢材质。

## 1.3、工控机触摸屏，温度设定通过触摸屏设定。

## 2、技术参数

## 2.1、恒温水箱口径：φ300mm；

## 2.2、试验舱高度：＞100mm；

## 2.3、试验温度：0～100℃，控温精度：≤±1℃；

## 2.4、时间精度：0.1s；

## 2.5、直尺精度：1mm；

## 2.6、薄膜倾斜角度：10°、15°、20°。

## 3、系统配置

## 3.1、测试主机1台。

## 3.2工作电压220V

## 技术支持和售后服务（以上四台设备均需满足该要求）

## 1. 按照中标后签订的合同约定与用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。

## 2. 由仪器生产厂家为用户现场免费安装，调试，培训等义务并承担与此相关的一切费用。

## 3. 培训：仪器安装现场对2至4名操作技术人员进行现场培训。

## 4. 自仪器安装调试合格之日起免费保修3年，保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）, 并提供软件终生免费升级。

## 5. 保修期内，供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决。维修后设备应达到合同规定的规格、质量和性能，所换部件应延长其质保期一年。

## 6. 保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。