
技术参数：

耐臭氧老化试验箱适用于电线电缆产品非金属材料经受直接耐臭氧的老化试验要求。

耐臭氧老化试验箱必须完全满足GB/T 5013.1～8-2008、JB/T 8735.1～3-2016、GB/T12706-2020、GB/T2951.21-2008等标准中“耐臭氧试验”的设备要求。设备应在规定的耐臭氧条件下运行，臭氧浓度和温度受到电脑监测。设备应为连续运行,并在整个耐臭氧老化过程中维持试验条件不变,能达到对试样进行的耐臭氧暴露基本要求。

1.1光源系统要求：

箱內配备照明：节能灯或LED灯发光方式。

1.2主要技术参数：

臭氧浓度范围：10～500ppm；

臭氧浓度偏差: ±5%；

内箱温度范围：RT+10℃～50℃；

温度偏差：±2℃；

样架转速：360度旋转(转速1r/min)，样品架双层（含木棒1套）；
试验时间：1～9999 可调。

监测方式：电脑控制，采用windows工作平台，行业最易用的软件。采用信息处理技术，测试过程中实时显示并记录时间、臭氧浓度、温度等试验参数。

漏电保护、超温保护等控制电路中的时间继电器、交流接触器、热继电器、断路器要求使用名牌企业产品。

技术支持和售后服务
1. 按照中标后签订的合同约定与用户共同完成系统的验收工作，验收数据经最终用户代表签字认可。 

2. 由仪器生产厂家为用户现场免费安装，调试，培训等义务并承担与此相关的一切费用。

3. 培训：仪器安装现场对2至4名操作技术人员进行现场培训。

4. 自仪器安装调试合格之日起免费保修3年，保修期内，所有服务及配件全部免费（消耗品除外）, 并提供软件终生免费升级。

5. 保修期内，供应商提供免费上门维修服务和供应零配件。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决。维修后设备应达到合同规定的规格、质量和性能，所换部件应延长其质保期一年。

6. 保修期外，在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。对用户的服务要求在2小时内响应；需要在现场进行维修的，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则应赔偿用户的相应损失。

